| ICS | 65.020.30 |
| --- | --- |
| CCS | B:43 |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/TXXXXX—XXXX

红外乳成分分析仪标准物质校准技术规程

Technical code of practice for reference materials calibration for infrared milk analyzer

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC 274）归口。

本文件起草单位：全国畜牧总站、中国奶业协会、北京奶牛中心、河南省奶牛生产性能测定中心、河北省畜牧良种工作总站、山西省畜牧遗传育种中心、上海奶牛育种中心、山东省农业科学院畜牧兽医研究所。

本文件主要起草人：

红外乳成分分析仪标准物质校准技术规程

范围

本文件确立了红外乳成分分析仪标准物质校准程序，规定了红外乳成分分析仪使用测定标准物质校准前的仪器性能核查、未知样检测及标准物质校准等要求，描述了仪器性能核查及标准物质校准过程中的证实方法。

本文件适用于奶牛生产性能测定。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

未知样 unknown sample

均匀性和稳定性达到一定要求，但成分含量未公开的牛乳样品。

标准物质 reference material

均匀性和稳定性达到一定要求，脂肪、蛋白质和乳糖等成分含量已知且有梯度的牛乳样品。

注：一般用于奶牛生产性能测定标准物质为9～12个梯度样品。

    - 控制样 control sample

脂肪、蛋白质和乳糖成分特性值足够稳定的牛乳样品。

    - 参考值 reference value

由可溯源的经典化学分析方法测定标准物质所得的特性量值。

技术流程

标准物质选择及储存（见第5章）

仪器性能检查（见第6章）

基本要求（见5.1）

标准物质接收及储存（见5.2）

未知样检查（见第7章）

标准物质校准（见第8章）

仪器标准化（见8.1）

样品预处理（见8.2）

校准操作（见8.3）

校准判定（见8.4）

红外乳成分分析仪标准物质校准技术流程包括标准物质选择及储存、仪器性能检查、未知样检查、标准物质校准。技术流程见图1。

红外乳成分分析仪标准物质校准技术流程图

标准物质选择及储存

基本要求

应定期使用标准物质进行仪器校准，宜每月校准一次。使用标准物质前应保证仪器状态正常、性能良好。每次校准应使用两套标准物质，分别用于实验室能力验证和仪器校准。仪器维修或控制样测定值超过允许差值（±0.05%）时，应再次校准。

标准物质接收及储存

接收时应检查样品状态，并置于2℃～6℃储存。

仪器性能检查

未知样测定前应保证仪器处于稳定、可靠的状态。仪器性能检查见附录 A。

未知样检查

未知样测定

取一套标准物质作为未知样，水浴预热到（40±1）℃，保持10 min～15 min，然后上下颠倒9次、水平振摇6次混匀，按照牛乳样品分析程序测定2次～3次，计算平均值作为未知样测定值。

结果判定

能力验证结果以未知样测定值与参考值差值的平均值（MD）、差值的标准差（SDD）以及仪器前6个月MD的平均值（RMD）三项指标来进行判定。每项乳成分指标的允许误差：|MD|≤0.05%，SDD≤0.06%，|RMD|≤0.02%。乳成分任何一项测定值不满足要求则该仪器视为不合格，不得用于测定。

标准物质校准

仪器标准化

依据不同仪器具体要求进行标准化操作。

样品预处理

将标准物质按照7.1方法预热混匀。

校准操作

运行调零程序后，用标准物质按照仪器的校准程序对脂肪、蛋白质和乳糖指标进行测定，完毕后输入参考值进行仪器校准，仪器自动拟合标准曲线，并计算截距、斜率和相关系数。

校准判定

根据校准结果的准确度和相关系数等参数判定校准效果。在至少保留9个校准点的情况下，如果各乳成分预测偏差（EPD）小于该成分含量的1%（如脂肪含量为3.40%，则预测偏差在0.034%以内）、可靠性（R2）≥0.9900，则证明校准效果良好，保存校准记录。如果不满足上述判定条件应再次校准。

证实方法

仪器校准记录见附录B。记录保存期限不少于3年。

- （资料性）
仪器性能检查

  - 重复性检查

A.1.1  将牛乳样品倒入烧杯，水浴预热到（40±1）℃，保持10 min～15 min，搅拌均匀。

A.1.2  用红外乳成分分析仪连续测定至少10次。

A.1.3  剔除第一个测定结果后，各乳成分指标最大值和最小值之间的差值不超过0.04%，则认为合格。

A.1.4  如果不合格，检查牛乳样品的质量及均匀性，检查水浴温度，加强预处理与搅拌，增加重复测试的次数。

A.1.5  重复性检查应记录检测结果，记录内容见表A.1。

重复性检查工作表

| 实验室： |  | 仪器编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器操作员： |  | 日 期： |  |
| 样品 | 脂肪 | 蛋白质 | 乳糖 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 最小值 |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |
| 差值 |  |  |  |
| 结果判定 |  |  |  |

  - 均质效率检查

A.2.1  将生乳样品倒入烧杯，水浴预热到（40±1）℃，保持10 min～15 min，搅拌均匀。

A.2.2  采用红外乳成分分析仪的手动模式，将预热后的生乳样品连续测定4次～5次。

A.2.3  将废液管从仪器上断开，放入干净的烧杯中，用红外乳成分分析仪的手动模式连续测定20次，收集排出的废乳样。选择20次测定中最后5个脂肪测定值计算平均值A1。

A.2.4  将废液管重新连接到仪器，运行一次清洗程序。

A.2.5  将收集到的废乳样升温到（40±1）℃，保持10 min～15 min，搅拌均匀，采用红外乳成分分析仪的手动模式连续测定6次，选择6次测定中最后5个脂肪测定值计算平均值A2。

A.2.6   当| A1 —A2 | <A2×1.43%，则认为合格。

A.2.7   如果不合格，再运行一次均质效率检查；如果仍然不合格，需要清洗均质器和膜阀片，再运行一次均质效率检查。

A.2.8  均质效率检查应记录检测结果，记录内容见表A.2。

均质效率检查工作表

| 实验室： |  | 仪器编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器操作员： |  | 日 期： |  |
| 生乳样品第一次测定 |  | 生乳样品重新测定 |  |
| 1 |  | 1 |  |
| 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  |
| 4 |  | 4 |  |
| 5 |  | 5 |  |
| 平均值一（A1） |  | 平均值二（A2） |  |
| A1－A2 |  | 许可误差值 |  |
| 结果判定 |  |  |  |

  - 残留检查

        - A.3.1  将去离子水和牛乳按水-水-乳-乳（或乳-乳-水-水，依据不同仪器具体要求选用）四个一组的次序（至少四组）放置在样品架上，水浴中升温到（40±1）℃。

        - A.3.2  使用仪器中残留检查（Carry-over，简称Co）程序进行样品中脂肪和蛋白质的测定。

        - A.3.3. 按如下公式进行残留计算：

        - a)  从水到牛乳的残留值按式(A.1)计算。

EW=|M2−M1||M2−W2|×100	(A.1)

式中：

EW  - 从水到牛乳的残留值，单位为百分号（%）；

∑M2  - 成双牛乳样品中后一个牛乳样品测定值的总和，单位为百分号（%）；

∑M1 - 成双牛乳样品中前一个牛乳样品测定值的总和，单位为百分号（%）；

∑W2 - 成双水样品中后一个水样品测定值的总和，单位为百分号（%）。

b)  从牛乳到水的残留值按式(A.2)计算。

EM=|W1−W2||M2−W2|×100	(A.2)

式中：

EM   -从牛乳到水的残留值，单位为百分号（%）；

∑W1 - 成双水样品中前一个水样品测定值的总和，单位为百分号（%）。

有自动计算残留（Co）值功能的仪器不需要按此公式计算。

A.3.4  残留检查结果判定：脂肪和蛋白质残留值小于1%，则认为合格。如果不合格，则再运行一次残留检查；如果仍然不合格，需要清洗管道、连接软管和取样器，更换干燥剂，用热的洗涤液清洗2次～3次，再运行一次残留检查。

A.3.5  残留检查应记录检测结果，记录内容见表A.3。

残留检查工作表

| 实验室： |  | 仪器编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器操作员： |  | 日 期： |  |  |
| 脂肪残留值 |  |  |  |  |
| 样品 | 水 |  | 牛乳 |  |
|  | W1 | W2 | M1 | M2 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计 | ∑W1 | ∑W2 | ∑M1 | ∑M2 |
| 从水到牛乳的残留值EW |  |  |  |  |
| 从牛乳到水的残留值EM |  |  |  |  |
| 蛋白质残留值 |  |  |  |  |
| 样品 | 水 |  | 牛乳 |  |
|  | W1 | W2 | M1 | M2 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计 | ∑W1 | ∑W2 | ∑M1 | ∑M2 |
| 从水到牛乳的残留值EW |  |  |  |  |
| 从牛乳到水的残留值EM |  |  |  |  |

- （资料性）
仪器校准记录

- 仪器校准记录表见表B.1。

- 表B.1  仪器校准记录表

仪器名称及编号：                                          校准日期：                              标准样批次：

| 序号 | 未知样测定值 |  |  | 参考值 |  |  | 校准前差值（测定值-参考值） |  |  | 校准后测定值 |  |  | 校准后差值（测定值-参考值） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 脂肪 | 蛋白质 | 乳糖 | 脂肪 | 蛋白质 | 乳糖 | 脂肪 | 蛋白质 | 乳糖 | 脂肪 | 蛋白质 | 乳糖 | 脂肪 | 蛋白质 | 乳糖 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦MD¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦MD¦ |  |  |  |  |  |
| SDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SDD |  |  |  |  |  |
| ¦RMD¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦RMD¦ |  |  |  |  |  |
| EPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EPD |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R2 |  |  |  |  |  |
| 截距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截距 |  |  |  |  |  |
| 斜率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 斜率 |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否合格 |  |  |  |  |  |

校准人：                                     审核人：

参考文献

- NY/T 2659  牛乳脂肪、蛋白、乳糖、总固体的快速测定 红外光谱法

- NY/T 1450  中国荷斯坦奶牛生产性能测定技术规范