中华人民共和国农业行业标准

《兽医连续注射器》

（公开征求意见稿）

编制说明

中国兽医药品监察所

浙江康瑞器械科技股份有限公司

二○二三年二月

《兽医连续注射器》（公开征求意见稿）

编制说明

一、标准制定背景及任务来源

（一）制定背景

兽医连续注射器是将疫苗或药液灌注到动物体内的器具，是动物疫病防控工作中最为重要的工具之一，是我国重大动物疫病防控的重要物资，生产及使用量巨大。

2002年《兽医连续注射器-2mL》NY 532-2002颁布实施，在原农业部监管局兽医器械质量安全普查项目、农业部兽医局兽医器械质量监督抽查项目及政府招标采购的委托检验中，该标准发挥了重要的技术保障作用，为规范我国兽医连续注射器的生产和监管提供了重要的技术依据。

但近年来，随着技术的不断进步，新材料、新工艺不断引入，市场上出现了很多不同规格、不同型号的新产品，原标准中的一些技术参数已经不能适应形势发展，尤其在普查及监督抽查工作中，该标准已经暴露了规格限制窄，新型产品未能涵盖等诸多问题。按照标准5年修订的原则，该标准已远远地超期服役，标准修订迫在眉睫。

（二）任务来源

2015年，原农业部将《兽医连续注射器》列入农业行业标准制修订计划，项目编号为2015189，项目名称为《兽医连续注射器》。修订单位为中国兽医药品监察所、浙江康瑞器械科技股份有限公司，原首席专家为刘燕副研究员。但由于行业同属关系的调整等客观原因，该标准的修订程序没有走完。按照全畜标 [2021]20号《关于加强在研畜牧业标准项目执行进度管理工作的通知》要求，需要重新启动该标准的修订工作，因工作调整，首席专家调整为于遵波高级兽医师。

二、主要工作过程

（一）成立起草小组

2015年7月，原农业部畜牧兽医器械质检中心组织相关生产企业、科研单位，成立了标准修订起草小组，组长由中心副主任刘燕副研究员担任，组员有浙江康瑞器械科技股份有限公司董事长丁贵根、总工程师王学信、中心职工周贺、张志轩、周河等人。

2022年，合理调整人员后，成立新的标准修订组。

（二）起草阶段

起草小组成立后，中心举行了《兽医连续注射器》行业标准制订工作布置会议。会议明确了标准制订承担单位的职责和任务分工。原农业部畜牧兽医器械质检中心为项目主持单位, 主要负责整个项目的管理、标准的意见征求和审定会的召开。绍兴康瑞器械科技股份有限公司主要负责技术指标的试验及验证。

2015年5月至2015年10月，起草小组首先对国内同类产品情况进行了市场调查、检索了相关产品的标准、资料，并获取了市场上主流产品实样，在确定了类型、参数等技术要求后，拟订了《兽医连续注射器》标准的征求意见稿。

（三）定向征求意见阶段（第一次）

完成标准征求意见稿后，起草小组于2015年10月30日在绍兴召开了现场的征求意见会暨起草小组第二次工作会议，邀请的生产企业7家及相关领域专家对标准提出修改意见。结合专家意见，起草小组进行了认真研究，采纳了部分意见。11月，进行标准征求意见工作，对管理部门、生产企业、科研院所、使用单位等25家单位发函征求意见，其中回函19份，提出修改意见23条（详细结果见征求意见汇总表）。根据反馈意见，起草小组对征求意见稿进行了进一步补充和完善，形成了标准预审稿。

（四）预审阶段（第一次）

2015年11月27日，受全国畜牧业标准化委员会委托，中国兽医药品监察所组织了有关专家在北京召开标准预审会，邀请相关领域的11名专家组成的专家组（江苏省医疗器械检验所史志刚研究院为组长）对标准进行了预审，专家组对标准及编制说明进行了逐条审核，并提出了具体修改意见，会议形成了《兽医连续注射器》预审会审定意见和意见汇总处理表，见文后附表1。

（五）定向征求意见阶段（第二次）

2022年，调整人员，成立新的项目组后，项目组按照全畜标【2021】20号《关于加强在研畜牧业标准项目执行进度管理工作的通知》要求，结合产品技术发展，按照GB/T 1.1-2020的要求，再次对标准的内容进行了修订，完成最新版送审稿。2022年5月，项目组在中国兽医药品监察所网站发文，对标准公开征求意见。历时一月，收到相关生产单位、农业农村部畜牧兽医相关单位、地方畜牧兽医管理部门、动物医院、高等院校、行业协会等回复23个，提出意见建议17条。项目组经过分析研究，采纳了部分意见，对征求意见稿作了修改完善，形成了本版标准预审稿。

（六）预审阶段

2022年12月14日至2022年12月15日，受全国畜牧业标准化技术委员会委托，农业农村部中国兽医药品监察所在线上组织召开了标准预审会，邀请相关领域的11名专家组成的专家组（中国农业大学李保明教授为组长）对标准进行了预审。专家组对标准及编制说明进行了逐条审核，并提出了具体的修改意见（详细结果见附件2）。专家组一致同意本标准通过预审，建议起草小组按照修改意见对标准进行补充和修改后，上报全国畜牧业标准化技术委员会。

三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

（一）标准编制原则

1） 根据产品的市场状况，将原标准中产品规格予以扩展，并补充新规格相应技术参数，增加了标准的适用性。

2） 在本次修订中对材料不作限制要求，鼓励采用新技术、新材料，使标准参数的制定更具适用性和科学性。

3） 产品只需满足注射器具体性能指标，对产品型式不做具体要求，鼓励企业创新产品样式。

4） 技术参数的制定过程参考国内现有标准、政策规定和实际情况，科学制定参数指标。

（二）主要技术内容确定的依据

a）更改了标准名称；

原版本内容：兽医连续注射器 2毫升；对应英文为：Automatic dosing syringe for veterinary use-2mL。

修订后内容：兽医连续注射器；对应英文为：Automatic dosing syringe for veterinary use。

理由及依据：鉴于本标准增加了产品规格，原标准名称“兽医连续注射器 2mL”不再适用，改为“兽医连续注射器”；相应英文名称为国际通用名称。

b）更改了标准范围；

原版本内容：

本标准的范围确定为适用于动物疫病防治注射和灌药液用的连续注射器系列产品。

修订后内容：

本文件规定了兽医连续注射器的产品结构、型式及参数、技术要求、标志、包装、运输和储存，描述了兽医连续注射器的试验方法。

本文件适用于兽医连续注射器。

理由及依据：鉴于本标准增加了产品规格，不再局限于2mL兽医连续注射器，而且大规格注射器不仅可以注射药液，也能对动物进行灌药治疗，故本次修订对范围进行了修改。

c）增加了分类（见4.1），更改了型式（见4.2，原标准中3.1）；

原版本内容：

原标准中没有分类项，只有2mL一个型号。

修订后内容：

4.1分类

以公称容量（规格）进行分类。

理由及依据：

国内很多生产企业提出增加连续注射器容量规格的诉求，经过市场调研，市面流通的产品规格除2mL外还有很多，如0.5mL、1mL、3mL、5mL、6mL、10mL、15mL、20mL、30mL、50mL。小剂量主要用于打鱼苗、禽类，容量筒分度值小，可以更精准的控制用量；大剂量的适用于牛、马、羊、象等大型动物，原有2mL连续注射器需要多次才能打出大剂量，注射时间会大大增长，动物不同于人，长时间注射会情绪抵触，容易冲撞，造成动物本身及操作人员危险。因此在本标准中增加0.5mL、1mL、3mL、5mL、6mL、10mL、15mL、20mL、30mL、50mL容量规格，以满足市场流通需求，控制产品质量。2022年4月起草小组对国内市场需求量作了统计，见表2。

表2 各规格产品国内市场需求量

| 规格 | 市场需求量/年 | 规格 | 市场需求量/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5mL | 300000(支) | 1mL | 500000(支) |
| 3mL | 400000(支) | 5mL | 500000(支) |
| 10mL | 600000(支) | 20mL | 700000(支) |
| 30mL | 500000(支) | 50mL | 500000(支) |

原版本内容：

3.1连注器的基本形式及尺寸标注见图1（下图）。

修订后内容：

4.2 型式

按进液口分为插瓶式、导管式；按调节方式分为连续可调、分档可调。

理由及依据：

随着兽医连续注射器的发展，其外观各式各样，如K型、枪型、C型等，如按照原标准要求，这些型式的产品均不符合要求。因此对产品不作特定的外观和型式要求，只按照产品的特性提供了几种方式。

d）更改了材料要求（见5.1，原标准中4.2-4.6，4.12）；

原版本内容：

4.2 连注器的活塞应采用1Cr18Ni9Ti材料制成，应符合GB/T1220之规定；或采用性能符合要求的其他材料。

4.3 连注器的弹簧应采用1Cr18Ni9Ti制成，应符合GB/T1220的有关规定。

4.4 连注器的筒壳应采用H62无缝黄铜管或黄铜棒制成，应符合GB/T1527、GB/T13808之规定。其余铜材金属件应符合GB/T2041、GB/T13808之规定。

4.5连注器的手柄可采用锌合金、铝合金制成，应符合GB/T13818、GB/T15115之规定。或采用ABS工程塑料制成。

4.6连注器吸液管应采用硅胶管或无毒聚氯乙烯胶管。

- 4.12连注器橡胶件应采用耐热、耐油、耐弱酸、耐弱碱的无毒橡胶材料。

修订后内容：

5.1材料

- 5.1.1 连注器筒壳、手柄应采用金属材料或塑料材料制成。

- 5.1.2 连注器容量筒应采用玻璃管制成或采用化学性能稳定的其他材料制成。

- 5.1.3 连注器活塞应采用化学性能稳定、耐弱酸、耐弱碱、耐温性能好的金属材料或橡胶材料制成。

- 5.1.4 连注器接触药液的弹簧应采用耐腐蚀不锈钢材料制成。

- 5.1.5 连注器吸液管应采用硅胶管或无毒塑料软管制成。

- 5.1.6 连注器橡胶件应采用耐热、耐弱酸、耐弱碱、耐油的无毒橡胶材料制成。

理由及依据：

目前市场上主流注射器产品采用的材料多种多样，金属材料有铜、铁、铝，非金属材料有普通塑料，高分子材料等。不同型式的产品的零部件材料也各不相同，强制规定某一种材料或几种材料不现实、不符合市场行情，只要产品能满足本标准的性能要求即可，故删除了原标准中4.2、4.3、4.4、4.5、4.6中材料的标号，并修改表述方式，不做过多限制。

e）更改了外观及外观检验要求（见5.2和6.1，原标准中4.9、4.24和5.1）；

原版本内容：

4.9连注器的玻璃管内壁应光滑，不得有磨破气线、结石。

4.24 连注器电镀件应符合GB/T9797的规定，镀层应光滑细密，色泽均匀，不得有斑点、针孔、露底、气泡和镀层剥落等缺陷。

5.1外观检验

以目力观察。

修订后内容：

5.2 外观

5.2.1 连注器外形应整齐，表面应光滑。

5.2.2 连注器容量筒内壁应光滑，不得有凹凸、斑痕、气孔等缺陷。采用玻璃管的不得有磨破气线、结石。

5.2.3 连注器容量筒两端面应平整。

5.2.4 连注器容量筒刻度线与计量数字应清晰、完整。

5.2.5 连注器剂量调节可采用螺纹调节、分档调节、多管连续调节，调节应轻松灵活，不得有卡滞。

6.1用目力观察和手感检验。

理由及依据：

外观要求为非关键性指标，由于原标准《兽医塑钢连续注射器》NY/T 1622-2008在实施过程中没有收到该项指标的异议，故相关内容没有做实质性修改，只修改了表述方式。

试验方法也沿用原标准的内容进行操作。

f）更改了尺寸及尺寸检验要求（见5.3和6.2，原标准中3.2、3.3和5.2）；

原版本内容：

3.3连注器的分度值为0.1 mL。

5.2尺寸检验

以通用或专用量具测量。

修订后内容：

5.3 尺寸

5.3.1  连注器的容量筒分度值应符合表3规定。

表3  分度值

| 规格 | 0.5mL | 1 mL | 2 mL | 3 mL | 5 mL | 6 mL | 10 mL | 15 mL | 20 mL | 30 mL | 50 mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分度值 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

5.3.2 连注器的基本参数和尺寸应符合表4规定。

表4  基本参数和尺寸

| 规格 | 公称容量 mL | 容量筒壁厚t mm | 锥头（灌药管）孔径d mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5mL | 0.5 | ≥1.0 | ≥ Ф1.60 |
| 1.0 mL | 1.0 |  |  |
| 2.0 mL | 2.0 |  |  |
| 3.0 mL | 3.0 | ≥1.2 |  |
| 5.0 mL | 5.0 |  |  |
| 6.0 mL | 6.0 |  |  |
| 10 mL | 10.0 |  |  |
| 15 mL | 15.0 | ≥2.0 |  |
| 20 mL | 20.0 |  |  |
| 30 mL | 30.0 |  |  |
| 50 mL | 50.0 |  |  |

6.2 用通用或专用量具进行尺寸检验。

理由及依据：

鉴于本标准扩宽了产品规格，故对原标准中“3.2基本参数和尺寸”进行了增加，相应参数按市场主流产品参数进行规定。同时，鉴于目前市场部分产品无筒壳、以及容量筒采用玻璃材料制成，故删除筒壳尺寸要求、修改玻璃管为容量筒。

g）更改了粗糙度检验要求（见5.3.3，原标准中4.24）；

原版本内容：

4.24 其表面粗糙度Ra不大于0.8μm。

修订后内容：

5.3.3 金属电镀件表面粗糙度不大于Ra0.80μm。

将原标准4.24条款中表面粗糙度最大数值由0.8修改为0.80，以避免检测中保留位数过少导致修约后为0的情况发生。

h）更改了滑动性能检验要求（见5.4.1及6.3.1，原标准中4.19、4.20及5.3.4）；

原版本内容：

4.19连注器的活塞与玻璃管内腔配合应滑动良好，不得有卡滞现象。

4.20 连注器在正常使用状态并在水润湿情况下，弹簧压缩、活塞与玻璃管内壁耐磨不得低于5000次，仍不影响使用性能。

5.3.4滑动性能检验

在水湿润状况下做抽吸时，应符合4.19、4.20的要求。

修订后内容：

5.4.1 滑动性能

连注器在使用状态下，活塞与容量筒内壁抽吸灵活，无卡滞。

6.3.1  滑动性能

将兽医连续注射器吸满全容量生理盐水，进行推注，重复5次。

理由及依据：

滑动性能是注射器类产品的一项关键指标，评判没有量化指标，需要检验人员有丰富的实践经验以对该项内容做客观的判定。故相关内容没有做实质性修改，只修改了表述方式。

i）更改了产品标称容量相对误差，修改为公称容量允差（见5.4.2，原标准中4.14）；

原版本内容：

4.14 连注器标称容量相对差不大于3%。

修订后内容：

5.4.2容量

连注器公称容量允差绝对值应不大于3.0%

理由及依据：

原标准规定2mL连续注射器满量程允差为±3%，因修约过程中可能将检测结果修约为0，故修改相对误差绝对值为≤3.0%。

j) 更改了锥头密合性测试时间 （见5.4.3，原标准中4.15）；

原版本内容：

4.15 连注器锥度应符合 GB/T 1962（所有部分）的规定。连注器锥头与注射针配合紧密，在承受0.3MPa的水压时，锥头与注射针结合处20s不应有水滴下。

修订后内容：

5.4.3 锥头密合性

应符合 GB/T 1962.1和GB/T 1962.2的规定。锥头与注射针配合紧密，在承受300kPa的水压时，锥头与注射针结合处30s不应有水滴下。

理由及依据：

参照《GB/T 1962.1　注射器、注射针及其它医疗器械6%（鲁尔） 圆锥接头 第1部分：通用要求》或《GB/T 1962.2 注射器、注射及其它医疗器械6％（鲁尔）圆锥接头　第2部分：锁定接头》标准对国内外塑钢注射器锥头密合性进行检测，在30s内均能满足要求。而当水压再升高后，部分产品会出现渗漏现象，因此本标准将这一试验水压定在上述范围内。同时，在实际使用过程中，这个要求已经足够满足兽医塑钢注射器的正常工作。

k) 更改了器身密合性承受的水压 （见5.4.4，原标准中4.16）；

原版本内容：

4.16 连注器活塞与玻璃管内壁的密合性应良好，在承受0.3MPa的水压时，10s内不得有水渗出。

修订后内容：

5.4.4器身密合性

连注器器身密合性应良好。在承受表5规定的水压时，10s内连注器器身各部位不应有水渗出。

表3 密合性测试压力值

| 项目 | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 mL | 1 mL | 2 mL | 3 mL | 5 mL | 6 mL | 10 mL | 15 mL | 20 mL | 30 mL | 50 mL |
| 水压 MPa | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

理由及依据：

根据《GB 15180-2019 一次性使用无菌注射器》中器身密合性所用力要求，按照不同规格的连续注射器，增加不同规格连续注射器器身密合性检验中的水压及加压时间的规定。参数设定过程中，对市场中主流的不同规格连续注射器进行模拟注射压力测试，规定出不同规格所对应压力值，见表3。经调研，注射时间在10s内都可完成，故规定加压时间为10s。并且，对各种规格的压力要求在实验室进行了多次实验，确定了相应数据。

l) 更改了耐急冷急热的表述方式 （见5.4.5，原标准中4.11）；

原版本内容：

4.11 连注器的玻璃管在温差80℃急冷急热一次后，不应爆裂。

修订后内容：

5.4.5耐急冷急热性能

连注器容量筒的玻璃管经急冷急热试验后，不应爆破。

理由及依据：

考虑使用环境的急剧温度变化，不应使玻璃管爆裂。相关内容没有做实质性修改，只修改了表述方式。

m) 增加了耐高低温性能（见5.4.6及6.3.6）；

修订后内容：

5.4.6耐高低温性能

连注器塑料零件应耐高、低温，经-10℃～100℃高、低温试验后，滑动性能应符合5.4.1的规定，标称容量应符合5.4.2的规定。

6.3.6耐高低温性能检验

6.3.6.1 将连注器置于-10℃的环境中2h后取出，静置2h后按6.3.1、6.3.2进行试验。

6.3.6.2 将连注器置于标准大气压下沸水中，煮沸30min后取出，静置2h后按6.3.1、6.3.2进行试验。

理由及依据：

依据GB/T2421—2020/IEC60068-1:2013 中附录B中表 B.3 单一环境参数的主要影响，塑料件在过热情况下，由于膨胀或润滑剂性能损失导致运动部件的磨损，滑动性能受到影响。塑料件在过冷情况下，会出现开裂现象，由于收缩也会影响器身密合性，故需要进行耐高低温试验。

兽医连续注射器中塑料件耐高低温原定为-30℃～120℃。在征求意见过程中，发现实际使用环境都在畜舍及厂房里，极少出现极端环境，且使用后消毒方式一般采用煮沸消毒，故将塑料件耐高低温定为-10℃～100℃，其中-10℃是使用环境的低温极限值，100℃是注射器煮沸消毒的标准值。

为此，我们抽取了抽取绍兴万佳器械有限公司、浙江康瑞器械科技股份有限公司、余姚市河牧兽用器械厂、宁波佳善医疗器械有限公司、天长市旺业兽用医疗器械厂等多家生产企业的兽医连续注射器，挑选常温条件下公称容量相对误差、器身密合性及滑动性能检验符合要求的连续注射器进行耐高低温试验。将注射器在100℃沸水中放置30min后取出，室温放置2小时后再次检查公称容量、器身密合性、滑动性能。同时将注射器在-10℃环境中放置2h后取出，室温放置2小时后再次检查公称容量、器身密合性、滑动性能。

实验数据如下：

| 样品编号 | 规格 | 生产厂家 | 100℃，30min 公称容量 mL | 100℃，30min 公称容量相对误差 % | -10℃，2h 公称容量 mL | -10℃，2h 公称相对误差 % | 密合性 | 滑动性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2mL | 绍兴万佳器械有限公司 | 2.03 | 1.5 | 2.01 | 0.5 | 符合要求 | 符合要求 |
| 2 | 5mL | 绍兴万佳器械有限公司 | 5.06 | 1.2 | 5.05 | 1 | 符合要求 | 符合要求 |
| 3 | 1mL | 浙江康瑞器械科技股份有限公司 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1 | 符合要求 | 符合要求 |
| 4 | 10mL | 浙江康瑞器械科技股份有限公司 | 9.79 | 2.1 | 10.50 | 5 | 符合要求 | 符合要求 |

上述结果显示，常温条件下符合要求的连续注射器经过耐高低温试验后仍全部符合要求。因此，耐高温试验条件设置合理。

n）更改了疲劳度要求（见5.4.7，原标准中4.20）；

和6.3.7疲劳度检验

原版本内容：

4.20活塞与玻璃管内壁耐磨不得低于5000次；仍不影响使用性能。

修订后内容：

5.4.7 疲劳度

连注器经10000次正常使用后，应符合5.4.1、5.4.4的规定。

理由及依据：

活塞密封圈与筒体是注射器的两个重要部件，两部件能否在使用状态下确保其正常工作，同时达到一定的使用寿命，是兽医塑钢注射器的一项重要指标，因此本标准制定了活塞密封圈与筒体内壁能承受10000次疲劳试验，仍能保证器身密合性，目的是保证兽医塑钢注射器的使用频次。实验室我们对注射器模拟使用状态进行了标准中每种规格30支产品的疲劳试验。确认都能达到10000次以上。并且在疲劳试验后进行的器身密合性的检验符合标准的要求。

o）删除了注射器橡胶件硬度要求（原标准中4.13）；

原版本内容：

4.13 注射器橡胶件中垫圈的邵氏A硬度为75±50，活塞邵氏A硬度为55±50。

理由及依据：

原标准中有橡胶件邵氏A硬度的要求，在历次的普查、风险监测中的产品检测中，此参数的不合格率较高。经调查发现，橡胶件作为密封的作用，不同企业选取的橡胶硬度不同，但对器身密合性的影响无太多区别。在实际调研中发现，有部分品种的注射器活塞采用无活塞密封圈的工艺，依然可以满足相关性能要求。在本次修订中，听取部分企业意见，综合考虑和多方面因素后，鉴于标准中已有对器身密合性的要求，对橡胶硬度再做要求并无实际意义。允许生产企业采取不同硬度的橡胶，但需保障器身密合性即可。同时考虑对产品创新工艺的鼓励，也无需强制要求具体硬度值，所以删除了此参数。

p）删除了玻璃管应力检验（原标准中4.8）；

原版本内容：

4.8  注射器的玻璃管应经退火处理，其存在的应力检查最低程度呈橙红色。

理由及依据：

原标准中连注器的玻璃管存在的应力检查最低程度呈橙红色，在修订中删除了应力检查此项参数。玻璃管存在应力，可能存在导致高温消毒时玻璃管破裂的风险。但标准中已设定了玻璃管耐冷热试验，可以保证产品的性能。对本标准而言应力参数的设定属于重复设置，故予以删除。

q）删除了残留液量的要求和试验方法（原标准中4.17）;

原版本内容：

4.17当连注器的活塞封底和连注器玻璃管封底相接触时，其残留在玻璃管（包括锥头孔）内的液体量不得大于0.09mL。

理由及依据：

由于是连续注射，残留液量始终存在于玻璃管及锥头孔内，不影响单次注射剂量，故予以删除。

r）修改了“技术要求”的结构、顺序（见5，原标准中4）。

原版本内容：

4技术要求

4.1-4.24

修订后内容：

5.技术要求

5.1 材料

5.2 外观

5.3 尺寸

5.4 性能

理由及依据：

原版本罗列了技术要求（24条），新版本对技术要求进行了分类，对材料不再进行具体限定，对外观进行目测，对尺寸和性能进行检测，这样的分类更加清晰，也有利于与后面的试验方法对照查看。

四、采用国际标准

标准在制定过程中未采用国际标准。

五、与现行法律法规和强制性标准的关系

我国目前尚没有兽医器械相关的法律法规，与现行法律法规无原则性冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

在征求意见过程中，专家及企业赞同标准中增加产品规格型号。标准起草小组这次修订标准以兽医连续注射器系列产品作为起草的依据。

七、标准作为强制性或推荐性标准的意见

建议本标准作为推荐性行业标准发布。

八、贯彻标准的要求和措施建议

贯彻实施本标准除了对生产企业宣贯外，对市场流通产品应有监管措施，以保证上市产品的质量。

九、废止现行有关标准的建议

新修订的标准一旦发布实施，将代替原标准NY 532-2002《兽医连续注射器 2毫升》，NY 532-2002《兽医连续注射器 2毫升》则废止。

十、其他应予说明的事项

本标准没有需要予以说明的其他事项。

标准修订工作组

二O二三年二月

附表1第一次预审意见汇总处理表

附表2第二次预审意见汇总处理表

预审会议审查意见汇总处理表

标准名称： 兽医连续注射器          共   3  页

标准项目承担单位： 中国兽医药品监察所 2022年12月15日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制说明 | 删除2019年送审阶段内容，针对标准题目改动进行补充说明，找2015年部里批复文件 | 专家组 | 采纳 | 2015年，原农业部将《兽医连续注射器》列入农业行业标准制修订计划，项目编号为2015189，项目名称为《兽医连续注射器》。 |
| 2 | 全文 | 编制说明中结合标准改动内容修改编制说明 | 专家组 | 采纳 |  |
| 3 | 前言 | 整体删除a),b),c) 删除 n)，“这些”； | 专家组 | 采纳 |  |
| 4 | 前言 | 提出单位，农业农村部畜牧兽医局； 历此发布情况，增加 ——2017年修订为 NY/T 532—2017 | 专家组 | 采纳 | 封面、前言 |
| 5 | 1 | 删除“（以下简称连注器）”全文不用简称。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 6 | 1 | 范围，加“本文件适用于兽医连续注射器。” | 专家组 | 采纳 |  |
| 7 | 全文 | 连注器改为兽医连续注射器 | 专家组 | 采纳 |  |
| 8 | 2 | 引用标准按照排列顺序规则进行调整 | 专家组 | 采纳 |  |
| 9 | 2 | 删除“ NY/T1622 兽医塑钢连续注射器”。本标准《兽医连续注射器》完全可以涵盖《 NY/T1622 兽医塑钢连续注射器》，可以替代该标准。 | 专家组 | 采纳 | 该标准可以涵盖《 NY/T1622 兽医塑钢连续注射器》 |
| 10 | 2 | 标准号的中间“-”改为“--” | 专家组 | 采纳 |  |
| 11 | 2 | “ YY/T-0149-2006 不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法”，确定为“ YY/T0149-2006 不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法” | 专家组 | 采纳 |  |
| 12 | 5.2.4 | 修改为“兽医连续注射器刻度线与计量数字应清晰、完整” | 专家组 | 采纳 |  |
| 13 | 5.2.5 | 将“调节应轻松灵活，不应有卡滞。”修改为“调节应无卡滞” | 专家组 | 采纳 |  |
| 14 | 表3 | 将规格后“mLmL”去掉，改到数值后。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 15 | 6.2 | 将“用精度不小于0.02mm的游标卡尺对锥头孔径进行测量。”改为“用精度不小于0.01mm的专用工具对锥头最小孔径进行测量” | 专家组 | 采纳 |  |
| 16 | 6.3.1 | 改为：将兽医连续注射器吸满全容量生理盐水，进行推注，重复5次。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 17 | - 6.3.2 | 改为： 采用称量法测定。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 18 | - 6.3.2 | 改为： 用兽医连续注射器重复抽推生理盐水10000次后，按5.4.1、5.4.4进行试验。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

注:提出单位为专家组。