中华人民共和国农业行业标准

《饲料原料 过氧化值的测定》

编 制 说 明

（公开征求意见稿）

2022年8月

浙江省动物疫病预防控制中心

（浙江省兽药饲料监察所）

目   录

- 工作简况

1 标准制定背景………………………………………………………………………………………2

2 任务来源……………………………………………………………………………………………2

3 工作过程……………………………………………………………………………………………2

3.1 成立标准编制小组………………………………………………………………………………2

3.2 技术路线和项目方案制定………………………………………………………………………3

3.3 开展方法学研究及实际样品的考察……………………………………………………………4

3.4 编写标准文本和编制说明征求意见稿…………………………………………………………4

3.5 征求意见和方法验证……………………………………………………………………………4

二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

1 标准编写原则………………………………………………………………………………………4

2 主要技术内容确定的依据…………………………………………………………………………4

2.1 试验用样品的确定………………………………………………………………………………4

2.2 试剂和材料………………………………………………………………………………………5

2.3 仪器和设备………………………………………………………………………………………6

2.4 试样溶解性的初步考察…………………………………………………………………………6

2.5 试样制备方法的确定……………………………………………………………………………7

2.6 样品测定方法的确定……………………………………………………………………………10

2.7 空白试验…………………………………………………………………………………………13

2.8 方法的检出限（MDL）和定量限（MQL）………………………………………………………15

2.9 测定范围的考察…………………………………………………………………………………16

2.10批内精密度考察…………………………………………………………………………………17

2.11批间精密度考察…………………………………………………………………………………18

2.12市场采集样品测定结果…………………………………………………………………………19

三、试验验证的分析、综述报告，技术论证，预期的经济效果

1 试验验证的分析、综述报告………………………………………………………………………20

  - 不同品牌电位滴定仪测定结果的比较…………………………………………………………20

  - 与国际标准测定结果的比较……………………………………………………………………20

  - 检验检测机构验证结果汇总分析………………………………………………………………21

2 技术经济论证及预期的经济效果…………………………………………………………………21

四、与国际、国内同类标准技术内容的对比情况…………………………………………………21

五、采标准情况………………………………………………………………………………………23

六、与有关法律、法规的关系………………………………………………………………………23

七、重大分歧意见的处理经过和依据………………………………………………………………23

八、涉及专利的有关说明……………………………………………………………………………23

九、贯彻国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议………………23

十、其他应予说明的事项……………………………………………………………………………24

农业行业标准

《饲料原料 过氧化值的测定》编制说明（公开征求意见稿）

一、工作简况

1、标准制定背景

在畜禽养殖中，油脂作为部分能量来源来配制高能量饲料，其在生产、运输、储存过程中，空气中的氧、日光以及微生物与酶的作用下产生具有高度活性的中间产物过氧化物，继续分解生成具有挥发性的醛类、酮类和低分子的脂肪酸等，使油脂散发出特殊臭味和带刺激性气味（俗称哈喇味），降低油脂的品质，严重时危害饲养动物健康。过氧化值是评价油脂氧化初级产物的重要指标，通常以1kg样品中活性氧的毫摩尔数表示，也可用油脂过氧化物从碘化钾中析出碘占试样的百分比表示。

在饲料原料目录中，油脂中的过氧化值作为强制性标识要求。目前测定过氧化值的现行标准有 GB 5009.227-2016 《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》、 GB/T 33918-2017 《香料 过氧化值的测定》等。由于饲料用油多为粗油，杂质较多，颜色较深，没有合适的测定方法。针对饲料用油的特殊性，开展饲料原料油脂中过氧化值的检测方法的研究，制定简便、快捷、准确的饲用油脂中过氧化物检测方法标准，指导饲料企业科学采购和使用油脂，对从源头把控饲料品质，加强饲料安全监管，保障我国畜禽和水产品质量安全具有重要意义。

2、 任务来源

根据农业部农财发[2017]38号《农业部关于支付2017年农产品质量安全监管专项经费等项目资金的通知》要求，由浙江省兽药饲料监察所承担《饲料原料油脂中过氧化值的测定》标准制定工作。本项目由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出，全国饲料工业标准化技术委员会归口，项目编号为181721301092372048，项目名称：《饲料原料油脂中过氧化值的测定》。目前，浙江省兽药饲料监察所项目组已完成标准制定过程中的试验工作，形成公开征求意见稿。

3、工作过程

3.1 成立标准编制小组

根据标准制定工作计划，标准起草单位相关人员对国内外有关标准资料进行了系统查新，确定了标准修订工作方案，并组建了标准编制小组，制定工作计划，落实人员与任务分工，详见表1。

表1标准主要起草人员和任务分工

| 人员 | 职称 | 任务分工 |
| --- | --- | --- |
| 任玉琴 | 正高级兽医师 | 项目负责人，方案设计，制定工作总体协调 |
| 黄 娟 | 高级畜牧师 | 试验方法研究，标准文本和编制说明编写 |
| 王彬 | 兽医师 | 试验方法的研究，试样测定 |
| 袁璐 | 畜牧师 | 样品收集和测定 |
| 周丰超 | 助理工程师 | 样品测定 |
| 吴望君 | 畜牧师 | 方法学验证 |

3.2 技术路线和项目方案的制定

2018年1月-2018年5月，标准编制小组成员查询和收集了国内外相关标准文献，确定了标准制定指导思想，制定了标准的技术路线和试验方案。

建立饲料原料油脂中过氧化值的测定方法

实验间方法的验证

面向全行业专家和同行征求意见

形成标准征求意见稿和编制说明

对饲料原料目录中的产品进行广泛收集

饲料原料油脂提取方法的研究

饲料原料油脂过氧化值滴定方法的确定

饲料原料油脂溶解溶剂的选择

标准的预审

3.3 开展方法学研究及实际样品考察

2018年6月-2020年8月，标准编制小组开展收集市场上饲料原料油脂产品，开展饲料原料油脂中过氧化值检测方法研究，方法学考察。

3.4 编写标准文本和编制说明征求意见稿

2020年9月-2021年12月，标准编制小组完成了标准文本、编制说明征求意见稿的编制工作。

3.5 征求意见和方法验证

2022年1月，向国内相关专家发出标准征求意见稿和起草说明，发送“征求意见稿”的单位（专家）数30份，收到“征求意见稿”后，回函的单位（专家）数22份，收到“征求意见稿后”回函并有建议或意见的单位（专家）数22份，没有回函的单位（专家）8份。提出建议的检验机构占45.5%，科研院校占31.8%，使用单位占22.7%。

2022年2月-2022年4月，对专家意见进行汇总，提出建议103条，采纳83条，不采纳或部分采纳20条。根据专家意见对征求意见稿进行进一步修订。

2022年1月-2月，标准编制小组收集样品，分别送至绿城农科检测技术有限公司、浙江国正检测技术有限公司、浙江九安检测科技有限公司3家检测机构开展行业标准《饲料原料油脂中过氧化值的测定》方法验证试验工作。

3.6 标准预审

2022年6月23日，起草组委托全国饲料工业标准化技术委员饲料检测方法标准化工作组组织了标准预审会议。预审会议上，专家组提出了6条主要修改意见：

1. 建议标准名称更改为《饲料原料 过氧化值的测定》；

2. 建议修改适用范围；

3. 将4.4油脂提取的内容调整至4.5试验步骤中；

4. 编制说明中增加油料籽实等相关试验数据；

5. 进一步完善验证报告；

6. 按照GB/T 1.1－2020、GB/T 20001.4－2015的要求进一步规范标准文本。

预审会议后，起草组按照预审专家的意见对相关试验及三家单位的验证进行了补充，标准文本及编制说明的主要修改如下：

- 将标准名称更改为《饲料原料 过氧化值的测定》，对应的英文名称更改为“Feed materials—Determination of peroxide value”；

- 将标准的适用范围改为“本文件适用于动植物油脂、油料籽实及其制品、奶油及其制品。指示剂滴定法不适用于辣椒油、乌贼油等深色油脂”；

- 将4.4中油脂提取内容调整至4.5试验步骤。4.4内容改为了油脂提取前的粉粹、过筛等前处理环节；

- 编制说明中补充了大豆、油菜籽两类样品的试样制备和过氧化值测定数据、补充了时间对辣椒油、饲用米糠油的过氧化值影响的数据、补充了猪油、鸡油2种动物油脂的检测数据。

- 三家单位的验证报告中补充了定量限、动物油脂样品的检测数据。

二、标准编写原则和主要技术内容确定的依据

1、标准编写原则

标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4－2015《标准编写规则第４部分：试验方法标准》的规定和要求进行修订编制。

2、主要技术内容确定的依据

2.1 试验用样品的确定

按饲料原料目录，过氧化值作为强制性标识要求的油脂类产品见表2。

表2  饲料原料目录中过氧化值作为强制性标识要求的产品

| 原料编号 | 原料名称 | 强制性标识要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.12 | 稻米油[米糠油] | 酸价、过氧化值 |
| 1.11.14 | 小麦胚芽油 | 酸价、过氧化值 |
| 1.13.19 | 玉米油（玉米胚芽油） | 粗脂肪、酸价、过氧化值 |
| 2.1.3 | 扁桃（杏）仁油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.2.6 | 菜籽油（菜油） | 酸价、过氧化值 |
| 2.3.7 | 大豆胚芽油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.3.12 | 大豆油（豆油） | 酸价、过氧化值 |
| 2.4.2 | 番茄籽油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.5.3 | 橄榄油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.6.3 | 核桃仁油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.7.5 | 红花籽油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.8.4 | 花椒籽油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.9.7 | 花生油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.10.2 | 可可油（可可脂） | 酸价、过氧化值 |
| 2.11.6 | 葵花籽油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.12.8 | 棉籽油（棉油） | 酸价、过氧化值 |
| 2.13.3 | 木棉籽油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.14.2 | 葡萄籽油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.15.3 | 沙棘籽油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.16.2 | 酸枣油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.17.2 | 文冠果油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.18.4 | 亚麻籽油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.19.3 | 椰子油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.20.5 | 棕榈仁油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.20.6 | 棕榈油（棕榈脂肪粉） | 酸价、过氧化值 |
| 2.21.3 | 月见草籽油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.22.4 | 芝麻油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.23.4 | 紫苏油 | 酸价、过氧化值 |
| 2.24.1 | 氢化脂肪 | 酸价、过氧化值 |
| 2.24.2 | 琉璃苣籽油 | 酸价、过氧化值 |
| 5.1.4 | 辣椒籽油 | 酸价、过氧化值 |
| 7.5.10 | 藻油 | 粗脂肪、酸价、过氧化值 |
| 8.3.1 | 奶油（黄油） | 脂肪、酸价、过氧化值、水分 |
| 8.3.2 | 稀奶油 | 脂肪、酸价、过氧化值、水分 |

根据上述产品信息及市场调研，收集了以下代表性样品：谷物及其加工产品（玉米油、米糠油）；油料籽实及其加工产品（菜籽油、大豆油、大豆磷脂油）；奶油及其加工制品（奶油[黄油]、稀奶油）；其它（氢化脂肪），此外为了扩大标准的适用性，还收集了部分动物油（鱼油、鸡油、猪油）及饲料用油脂粉（大豆磷脂油粉、乳化均衡油粉、棕榈脂肪粉），样品基本覆盖了饲料原料用油的主要类型。

根据预审专家的意见，需增加油料籽实样品中过氧化值的测定，标准编制小组收集了油菜籽和大豆2类样品。

2.2  试剂和材料

碘化钾；石油醚（沸程为30 ℃~60 ℃）；无水硫酸钠；三氯甲烷；异辛烷；冰乙酸；可溶性淀粉；硫代硫酸钠标准滴定溶液（0.1 mo1/L）。

2.3  仪器和设备

电子天平： METTLER  XP205；电位滴定仪品牌：瑞士Metrohm 916 Ti-Touch；恒温干燥箱：宾德 FD115；电热恒温水浴锅：上海精宏DKZ-2；超声波清洗器：昆山市超声仪器 KQ-500E；旋转蒸发仪：BUCHI  R-210。

2.4  试样溶解性的初步考察

参照GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》标准，采用三氯甲烷/冰乙酸或异辛烷-冰乙酸两种混合溶剂对选取的样品进行溶解性考察。取油酯试样适量（2-3g）置碘量瓶中，加三氯甲烷/冰乙酸（40/60）或异辛烷-冰乙酸（40/60），振摇使溶解，溶解结果见表3。

表3 试样溶解状况初步考察结果

| 样品名称 |  | 试样称量 | 三氯甲烷/冰乙酸 |  | 异辛烷-冰乙酸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30mL | 50mL | 30mL | 50mL |
| 植物油 | 米糠油 | 2.5g | 溶解 | / | 溶解 | / |
|  | 大豆油 | 2.5g | 溶解 | / | 溶解 | / |
|  | 大豆磷酯油 | 2 g | 直接加混合溶剂难溶解，先加10mL三氯甲烷超声5-10 min溶解后再加20mL冰乙酸 | / | 直接加混合溶剂难溶解，先加10mL异辛烷超声5-10 min溶解后再加20mL冰乙酸 | / |
| 动物油 | 鸡油 | 2.5g | 溶解 | / | 溶解 | / |
|  | 猪油 | 2.5g | 溶解 | / | 溶解 | / |
|  | 鱼油 | 2.5g | 溶解 | / | 溶解 | / |
| 奶油及其加工制品 | 黄油（脂肪≥80%） | 2.5g | 45℃水浴加热溶解，样品溶液中有少量絮状物 | / | 45℃水浴加热后溶解，样品溶液中有少量絮状物，静置后样品有明显的分层现象 | / |
|  | 稀奶油（脂肪≥30%） | 2.5g | 溶解 | / | 溶解，样品溶液中有少量絮状物，静置后样品有明显的分层现象 | / |
| 饲料用脂肪粉类 | 乳化均衡油粉 | 2.5g | / | 不溶解(50℃超声30min不溶解) | / | 不溶解(50℃超声30min不溶解) |
|  | 棕榈脂肪粉 | 2.5g | 45℃加热5min溶解 | / | 45℃加热5min溶解 | / |
|  | 大豆磷脂油粉 | 2.5g | / | 不溶解(50℃超声30min不溶解) | / | 不溶解(50℃超声30min不溶解) |
| 其他 | 氢化脂肪 | 2.5g | 45℃加热5min溶解 | / | 45℃加热5min溶解 | / |

上述试验结果显示，动植物油脂、氢化脂肪均能在三氯甲烷/冰乙酸、异辛烷-冰乙酸溶剂中溶解，奶油及其加工制品能在三氯甲烷/冰乙酸中溶解，在异辛烷-冰乙酸中溶解出现分层现象。脂肪粉类产品，棕榈油脂肪粉在两种混合溶剂中微热均能溶解，其他2种脂肪粉产品均不能在上述2种溶剂中溶解。

2.5  样品制备方法的确定

2.5.1 动植物油脂（奶油及其加工制品、饲料用油脂粉除外）

植物籽实及其加工产品提炼的油酯、动物组织提炼的油酯，在不同储存条件下，外观形态为液态、半固态和固态。该类产品脂肪含量均匀，水分和杂质含量较低，样品制备主要是去除固体杂质和水分，因此标准参考《GB/T 15687 动植物油脂 试样的制备》对其进行制备。

2.5.2 奶油及其加工制品

奶油[黄油]、稀奶油样品虽然可以溶解于三氯甲烷/冰乙酸溶剂及异辛烷/冰乙酸（分层现象），但由于这类样品水分含量高，非脂溶性杂质多，采用直接溶解法测定样品中过氧化值含量，指示剂法由于样品基质的干扰，滴定终点难以判定。电位滴定法测定虽有突跃终点，但测定结果的重复性和准确度均较差，见表4-6。对于奶油及其加工制品，样品的制备需进行脱水除杂后进行测定。

表4  直接溶解法测定奶油及其加工制品中过氧化值

| 样品名称 | 称样量（g） | 三氯甲烷+冰乙酸/30mL 指示剂滴定30mL（mmol/kg） | 异辛烷+冰乙酸/30 mL 指示剂滴定（mmol/kg） | 电位滴定（mmol/kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄油（脂肪≥80%） | 2.5 | 样品溶液与KI反应，加水后样品溶液呈乳白色，指示剂法滴定终点难判定 | 样品溶液与KI反应，加水后样品溶液呈乳白色，指示剂法滴定终点难判定 | 基质对样品有干扰，重复性和准确度均较差（见表5） | 样品本底过氧化值极低，称取样品后加入0.3%过氧化氢乙酸溶液0.06 mL。 |
| 稀奶油（脂肪≥30%） | 2.5 | 样品溶液与KI反应，加水后样品溶液呈乳白色，指示剂法滴定终点难判定 | 样品溶液与KI反应，加水后样品溶液呈乳白色，指示剂法滴定终点难判定 | 基质对样品有干扰，样品重复性及准确度均较差（见表6） | / |

表5   直接溶解电位法测定黄油中的过氧化值

| 样品名称 | 过氧化值（mmol/kg) |  |  |  |  |  | 平均值（mmol/kg) | 回收率（%） | RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 黄油 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 空白溶剂+过氧化氢乙酸溶液 | 2.457 | 2.444 | 2.446 | 2.458 | 2.477 | 2.460 | 2.46 | / | 0.48 |
| 黄油+过氧化氢乙酸溶液 | 1.906 | 1.302 | 2.129 | 1.834 | 1.987 | 1.573 | 1.79 | 72.8 | 16.5 |

表6   直接溶解电位法测定稀奶油过氧化值重复性结果

| 样品名称 | 过氧化值（mmol/kg) |  |  |  |  |  | 平均值（mmol/kg) | 回收率（%） | RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 稀奶油 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 空白溶剂+过氧化氢乙酸溶液 | 2.057 | 2.085 | 2.122 | 2.071 | 2.079 | 2.069 | 2.08 | / | 1.08 |
| 稀奶油+过氧化氢乙酸溶液 | 1.420 | 1.087 | 1.041 | 1.038 | 0.788 | 0.913 | 1.05 | 50.4 | 18.6 |

注：表5-6 由于奶油及其加工制品的过氧化值极低，难以测定，称取样品后加入0.3%过氧化氢乙酸溶液0.06 mL。为考察测定结果的准确性，同时向空白混合溶剂中加入相同量的过氧化氢乙酸溶液作为测定准确度的对照试验。

2.5.2.1 奶油及其加工制品制备方法的考察

取有代表性的奶油[黄油]、稀奶油样品100 g，参考GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》标准，加入样品3～5倍的石油醚及10g～30g无水硫酸钠，充分混匀搅拌溶解，不同提取条件残余油脂的状态及质量见表7。由表7可以看出，不同提取体积的石油醚对奶油的提取效率无明显影响，无水硫酸钠用量对奶油中水分和杂质的吸附效果明显，加入量太少导致提取液不澄清。稀奶油产品由于脂肪含量少，浸提时间短会造成提取油脂量较少，且初次提取只能提取少量脂肪样品，为保证样品中脂肪的充分提取，稀奶油样品需静置12h以上，并进行二次提取。

表7  奶油及其加工制品制备方法的确定

| 样品名称 | 称样量(g) | 加入石油醚体积（mL） | 加入无水硫酸钠质量（g） | 混合后状态 | 提取残留物的状态及质量（第一次） | 提取残留物的状态及质量（第二次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奶油[黄油]（脂肪≥80%） | 100 | 300 | 10 | 上层黄色澄清液体，下层少量白色沉淀 | 黄色液体，样品稍浑浊室温冷却为固体，约45 g | / |
|  | 100 | 400 | 20 | 上层黄色澄清液体，下层少量白色沉淀 | 澄清透明黄色液体，室温冷却为固体，约42g | / |
|  | 100 | 500 | 30 | 上层黄色澄清液体，下层少量白色沉淀 | 澄清透明黄色液体，室温冷却为固体，约36g | / |
| 稀奶油（脂肪≥30%） | 100 | 300 | 10 | 上层少量黄色澄清液，下层大量白色奶油状沉淀 | 黄色液体，样品浑浊，室温冷却为固体，约7.7 g | 黄色液体，样品浑浊，室温冷却为固体，约17.7 g |
|  | 100 | 400 | 20 | 上层少量黄色澄清液，下层大量白色奶油状沉淀 | 澄清透明黄色液体，室温冷却为固体，约8.9 g | 澄清透明黄色液体，室温冷却为固体，约14.8 g |
|  | 100 | 500 | 30 | 上层少量黄色澄清液，下层大量白色奶油状沉淀 | 澄清透明黄色液体，室温冷却为固体，约6.4 g | 澄清透明黄色液体，室温冷却为固体，约15.5 g |

2.5.2.2 奶油[黄油]

取有代表性的黄油样本100 g于广口瓶中，低于40℃融化后加入400 mL石油醚搅拌溶解，加入20g无水硫酸钠，充分搅拌混合吸附脱水并静置沉淀硫酸钠，收集上清液，将上清液置于水浴温度不高于40℃的旋转蒸发仪中将石油醚彻底蒸干，取残留液体油脂作为试样。样品若仍然浑浊可再加入10 g无水硫酸钠，静置后收集上层油脂样品。

2.5.2.3 稀奶油

取有代表性的样本100 g于广口瓶中，加入400mL石油醚，用玻棒充分搅拌溶解样本，加入20 g无水硫酸钠，继续用玻棒搅拌样品10 min以上，盖上瓶塞后静置12h后，收集上清液，向样品中继续加入200 mL石油醚，玻棒搅拌10分钟以上，静置至上清液澄清，收集上清液，合并两次石油醚提取液，将提取液将置于水浴温度不高于40℃的旋转蒸发仪中将石油醚彻底蒸干，取残留液体油脂作为试样。样品若仍然浑浊可再加入10 g无水硫酸钠，静置后收集上层油脂样品。

2.5.3 油料籽实及饲料用油脂粉

参考《GB 5009.227-2016 食品中过氧化值的测定》中油脂制品试样的制备方法（浸出法）和《NY/T 2333-2013 粮食、油料检验 脂肪酸价的测定》中样品制备方法（振荡法），选择油菜籽、大豆、大豆磷脂油粉作为代表性样品，样品粉碎后，取试样适量，按照浸出法和振荡法分别提取其中油脂。称取适量提取后的油脂，按标准的电位法测定过氧化值，结果见表8。由表8数据可以看出，对于大豆磷脂油粉和大豆样品，采用两种方法提取油脂的收率基本接近，振荡法提取油菜籽中的油脂收率高于浸出法，3种样品采用振荡法测得的过氧化值高于浸提法，因此标准采用浸提法作为油料籽实及其制品中油脂的提取方法。

表9为对大豆磷脂粉采用不同体积石油醚浸提不同时间测得样品中的过氧化值（电位滴定）。由表9可以看出3倍样品体积的石油醚浸提12h已能得到比较稳定的提取效果，考虑到不同产品的差异性以及试样称量范围，在提取方法上将石油醚体积设定为称样量的3倍-5倍（若试样称量低于5g,至少取15mL），浸提时间设定为12h以上。

浸提方法具体为：先将样品切割或分割小片或小块,再将其放入测水用粉碎机中粉碎至1mm，并通过圆孔筛，取过筛后样品100 g置于广口瓶中，加入3~5倍样品体积的石油醚，摇匀，加入20 g无水硫酸钠，充分混合后密闭，静置浸提12 h以上，取石油醚层液体8000 r/min离心5 min，上清液在不高于40 ℃的水浴中，用旋转蒸发仪减压蒸干石油醚，残留物即为待测试样。

表 8  浸出提取法和振荡提取法比较

| 样品名称 | 提取方法 | 油脂收率（%） | 过氧化值（mmol/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大豆磷脂油粉 | 浸出法 | 48.0 | 2.46 |
|  | 振荡法 | 48.1 | 2.91 |
| 大豆 | 浸出法 | 15.6 | 0.58 |
|  | 振荡法 | 15.8 | 1.01 |
| 油菜籽 | 浸出法 | 28.2 | 0.47 |
|  | 振荡法 | 36.7 | 0.72 |

表9 大豆磷脂粉不同制备方法滴定结果

| 样品名称 | 称样量(g) | 石油醚体积(ml) | 浸提时间（h） | 过氧化值（mmol/kg） |  |  |  | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |
| 大豆磷脂油粉 | 20.00 | 100 | 12 | 1.24 | 1.21 | 1.16 | 1.20 | 3.4 |
|  | 20.00 | 100 | 18 | 1.27 | 1.31 | 1.23 | 1.27 | 3.1 |
|  | 20.00 | 60 | 12 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.23 | 2.2 |
|  | 20.00 | 60 | 18 | 1.27 | 1.19 | 1.23 | 1.23 | 3.3 |

2.6 样品测定方法的确定

2.6.1 指示剂法滴定

参照GB 5009.227-2016及ISO 3960: 2017 标准方法，称取制备好的油脂试样1-5 g，置于250mL碘量瓶中，加入30mL三氯甲烷/冰乙酸（40/60）或异辛烷/冰乙酸（40/60）混合液（难溶样品可先加入三氯甲烷或异辛烷超声溶解后再加入冰乙酸混合），轻轻振摇或超声使试样完全溶解。准确加入1.00mL碘化钾饱和溶液，塞紧瓶盖，并轻轻振摇0.5min，在暗处放置3min。取出，加100mL水，摇匀后立即用硫代硫酸钠标准溶液滴定，滴定至淡黄色时，加1 mL淀粉指示剂，继续滴定并强烈振摇至溶液蓝色消失为终点。同时进行空白试验。结果见表9。

2.6.2  电位滴定法

参照GB 5009.227-2016及ISO 27107标准，称取制备好的油脂试样1-5 g（称样量根据过氧化值含量调整），加入50mL异辛烷-冰乙酸混合液（难溶样品可先加入异辛烷超声溶解后再加入冰乙酸混合），轻轻振摇使样品溶解。向滴定杯中加入0.5 mL 饱和KI溶液，开启磁力搅拌器，在合适的搅拌速度下反应60s±1s，立即向滴定杯中加入50 mL水，运行滴定程序，到达滴定终点后，记录滴定体积。同时进行空白试验。结果见表10。本试验中氢化脂肪及黄油样本中过氧化值较低，表10中的测定结果为加入适量 0.3%过氧化氢乙酸溶液后测定，电位滴定图见图1。

表 10  不同方法测定过氧化值结果（n=6）

| 样品名称 | 称样量（g） | 三氯甲烷+冰乙酸/30mL 指示剂滴定30mL（mmol/kg） | 异辛烷+冰乙酸/30 mL 指示剂滴定（mmol/kg） | 电位滴定（mmol/kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 米糠油1（深色粗油） | 2.5 | 8.30 | 9.07 | 7.74 | / |
| 米糠油2 | 2.5 | 2.51 | 1.85 | 2.31 |  |
| 大豆油1 | 2.5 | 0.99 | 0.71 | 0.87 | / |
| 大豆油2 | 2.5 | 0.88 | 0.75 | 1.02 | / |
| 菜籽油 | 2.5 | 1.04 | 0.73 | 1.17 | / |
| 玉米油 | 2.5 | 1.80 | 1.32 | 2.00 | / |
| 大豆磷脂油 | 2.5 | / | / | 1.81 | 溶液颜色较深，指示剂法滴定终点难判定 |
| 黄油 | 2.5 | 2.66 | 2.43 | 2.58 | 样品本底过氧化值极低，称取样品后加入0.3%过氧化氢乙酸溶液0.06 mL。 |
| 稀奶油 | 2.5 | 21.01 | 17.67 | 20.03 | / |
| 鱼油 | 2.0 | 6.61 | 5.76 | 6.27 | / |
| 氢化脂肪 | 2.5 | 4.05 | 4.10 | 3.90 | 样品本底过氧化值极低，称取样品后加入0.3%过氧化氢乙酸溶液0.1 mL。 |
| 乳化均衡油粉 | 10.0 | / | / | 0.49 | 溶液颜色较深，指示剂法滴定终点难判定 |
| 棕榈油脂肪粉 | 2.5 | 4.81 | 5.74 | 5.23 | / |
| 大豆磷脂油粉 | 2.5 | / | / | 1.17 | 溶液颜色较深，指示剂法滴定终点难判定 |

表 11  不同溶剂指示剂法和电位法方法间相对偏差（%）

| 溶剂 | 米糠油1 | 米糠油2粗油 | 大豆油1 | 大豆油2 | 菜籽油 | 玉米油 | 奶油 | 稀奶油 | 鱼油 | 氢化脂肪粉 | 棕榈油脂肪粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三氯甲烷/冰乙酸 | 3.5 | 4.2 | 6.4 | 7.4 | 5.9 | 5.3 | 1.5 | 2.4 | 5.3 | 3.8 | 8.4 |
| 异辛烷-冰乙酸 | 7.9 | 15.2 | 10.2 | 15.3 | 23.2 | 20.5 | 3.0 | 6.3 | 8.5 | 5.0 | 9.3 |

空白                             米糠油1

大豆油                           大豆磷脂油

黄油                              稀奶油

鱼油                                   米糠油2

氢化脂肪                    乳化均衡油粉

棕榈油脂肪粉

图1  各样品电位滴定图

上述试验结果显示，采用淀粉指示剂法测定深色易乳化油脂（大豆磷脂油、乳化均衡油粉、大豆磷脂油粉）中的过氧化值，其终点难以判定，这类样品宜采用电位滴定确定终点。综合比较三氯甲烷/冰乙酸和异辛烷/冰乙酸作为溶剂进行指示剂法滴定，滴定过程显示三氯甲烷/冰乙酸作为溶剂颜色突变更明显，终点更易判定，滴定结果显示三氯甲烷/冰乙酸作为溶剂测定结果与电位法测定结果更为接近，特别是深色油脂（如米糠油粗油），见表11。因此，征求意见稿采用三氯甲烷/冰乙酸作为溶剂进行指示剂法测定。

电位滴定法通过电位的突变指示终点，混合溶液的分层快慢及颜色变化均不影响电位滴定的结果。与三氯甲烷相比，异辛烷毒性较小，国标、ISO等标准中电位滴定法均采用异辛烷-冰乙酸混合溶剂，征求意见稿参考以上标准，电位滴定法采用异辛烷/冰乙酸混合溶剂进行滴定。

2.7  空白试验

2.7.1  指示剂法

选取不同厂家及不同批号的三氯甲烷和冰乙酸配制三氯甲烷-冰乙酸混合液(现配现用)，不加试样，取30mL混合液于250 mL碘量瓶中，准确加入1.00 mL碘化钾饱和溶液，塞紧瓶盖，并轻轻振摇0.5 min，在暗处放置3 min。取出，加100 mL水，摇匀后立即加1 mL淀粉指示液，三种不同来源及批号的空白试剂加入淀粉指示剂后均未有蓝色出现，空白消耗0.01mol/L硫代硫酸钠滴定液的体积（mL）均为0 mL，见表12。考虑到不同试剂在生产和存储过程中可能会有过氧化物残留，标准在参考GB 5009.227-2016后，设定空白试验消耗0.01 mo1/L硫代硫酸钠溶液体积V0不得超过0.1 mL，消耗0.002 mol/L硫代硫酸钠溶液的体积V0不得超过0.5 mL。

表12  不同来源的试剂空白消耗硫代硫酸钠溶液体积情况（指示剂法，n=5）

|  | 试剂来源及批号 |  | 消耗硫代硫酸钠（0.01mol/L、0.002mol/L）滴定液的体积（mL） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三氯甲烷 | 冰乙酸 |  |
| 混合液1 | 国药化学试剂有限公司20180126 | 国药化学试剂有限公司20191124 | 0 |
| 混合液2 | 上海凌峰化学试剂有限公司20190110 | 上海凌峰化学试剂有限公司20191120 | 0 |
| 混合液3 | 永华化学科技（江苏）有限公司20171213 | 永华化学科技（江苏）有限公司20191120 | 0 |

2.7.2  电位滴定法

选取不同厂家及不同批号的异辛烷和冰乙酸配制异辛烷-冰乙酸混合液(现配现用)，不加试样，取50mL混合液于电位滴定仪的滴定杯中，准确加入0.5 mL碘化钾饱和溶液，向滴定杯中准确加入0.5 mL碘化钾饱和溶液，开动磁力搅拌器，在合适的搅拌速度下反应60 s±1 s。立即向滴定杯中加入50 mL水，插入电极和滴定头，设置好滴定参数，运行滴定程序，采用等量滴定模式进行滴定并观察滴定曲线和电位变化，硫代硫酸钠标准溶液加液量控制在0.005 mL/滴。到达滴定终点后，记录滴定终点消耗的标准溶液体积V0，滴定结果见表13。表13中，不同来源及批号的空白试剂消耗标准滴定液的体积差别较大，但均没有超过0.1mL，参考相关国标及ISO的标准，设定电位法滴定空白试验消耗0.01 mo1/L硫代硫酸钠溶液体积V0不得超过0.1 mL。

空白试验消耗的滴定液体积较小，动态滴定模式难以判断终点。等量滴定模式下需要缓慢加入硫代硫酸钠标准溶液，咨询不同仪器生产厂家电位滴定仪理论最低加液量在0.00005 mL/滴~0.003 mL/滴，具体见表14。标准征求意见稿中空白试验采用等量滴定的模式，加液量控制在0.005 mL/滴。

表13  不同来源的试剂空白消耗硫代硫酸钠溶液体积情况（电位滴定法，n=5）

|  | 试剂来源及批号 |  | 消耗0.01mol/L硫代硫酸钠滴定液的体积（mL） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 异辛烷 | 冰乙酸 |  |
| 混合液1 | 国药化学试剂有限公司20190106 | 国药化学试剂有限公司20191124 | 0.0311±0.016 |
| 混合液2 | 上海凌峰化学试剂有限公司20130627 | 上海凌峰化学试剂有限公司20191120 | 0.0537±0.014 |
| 混合液3 | 永华化学科技（江苏）有限公司20180213 | 永华化学科技（江苏）有限公司20191120 | 0.0676±0.019 |

表14  不同厂家电位滴定仪最小加液体积

| 仪器厂家 | 型号 | 理论最小加液体积 |
| --- | --- | --- |
| 北京先驱 | ZDJ-600 | 0.003 ml |
| 上海仪电（雷磁） | ZDJ-5B | 0.001mL |
| 瑞士万通 | 916 Ti-Touch | 0.00005mL |
| 梅特勒 | T50 | 0.001mL |

2.8  方法检出限（MDL）和定量限（MQL）

2.8.1  指示剂法

方法的检出限为用特定方法可靠地能将分析物测定的信号从特定基质背景中识别出来的分析物的最低浓度或量。参考GB/T 27417，量取30mL空白溶剂于250 mL碘量瓶中，向空白溶剂中分别加入0μL、15μL、25μL、50μL、75μL、100μL 0.03%过氧化氢乙酸溶液（现配现用），每个浓度平行6批，准确加入1.00 mL碘化钾饱和溶液，塞紧瓶盖，并轻轻振摇0.5 min，在暗处放置3 min。取出，加100 mL水，摇匀后立即加1 mL淀粉指示液，摇匀后立即用硫代硫酸钠标准溶液滴定析出的碘，滴定至淡黄色时，加1 mL淀粉指示液，继续滴定并强烈振摇至溶液蓝色消失为终点，结果见表15。

由表15可见，用空白加标法，以5g样品计，过氧化值含量在0~0.15 mmol/kg时，滴定终点难判断，重现性差，过氧化值高于0.23mmol/kg时滴定液终点易判断，精密度小于10%，征求意见稿指示剂法滴定的检出限设定0.3 mmol/kg（即0.0076 g/100 g，以5g样品计）。根据函审专家的建议，参考GB/T 27417及HJ/T 168，取4倍的MDL作为方法的定量限，预审稿方法的定量限设定为1.2 mmol/kg（即0.0305 g/100g）。

表15  不同加标浓度指示剂法测定过氧化值

| 0.03%H2O2乙酸溶液添加体积μL) | 消耗0.01mol/L硫代硫酸钠标准滴定液的体积（mL） |  |  |  |  |  | 过氧化值均值（以5g计，mmol/kg） | RSD（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  |
| 15 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 161 | 颜色不明显，难判断 |
| 25 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 20.5 | 颜色浅，勉强可判断 |
| 50 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 8.8 | 终点容易判断 |
| 75 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 3.5 | 终点容易判断 |
| 100 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 8.3 | 终点容易判断 |

2.8.2  电位滴定法

量取50mL空白溶剂于滴定杯中，向空白溶剂中分别加入0μL、15μL、25μL、50μL、75μL、100μL0.03%过氧化氢乙酸溶液（现配现用），每个浓度平行6批，准确加入0.5 mL碘化钾饱和溶液，开动磁力搅拌器，在合适的搅拌速度下反应60 s±1 s。立即向滴定杯中加入50 mL水，插入电极和滴定头，设置好滴定参数，运行滴定程序，采用等量滴定模式进行滴定并观察滴定曲线和电位变化。到达滴定终点后，记录滴定终点消耗的标准溶液体积V。结果见表16。

参考《HJ168-2020 环境监测分析方法标准制订技术导则》，选取永华化学试剂（江苏）有限公司生产的异辛烷-冰乙酸混合液作为空白试剂，电位法测定空白溶剂过氧化值含量，消耗0.01mol/L硫代硫酸钠滴定液的体积在0 mL~0.0672 mL之间。平行测定11次，将各测定结果换算成过氧化值的含量（以5g样品计），计算11次平行测定标准偏差，MDL=2.764×S（0.057 mmol/kg）。用空白加标法，以5g样品计，过氧化值含量在0~0.06 mmol/kg时，滴定重现性较差（RSD＞30%），过氧化值高于0.1 mmol/kg时滴定液精密度（RSD）小于10%。征求意见稿电位法滴定的检出限设定0.1 mmol/kg（即0.0025 g/100g，以5g样品计）。根据函审专家的建议，参考GB/T 27417及HJ/T 168，取4倍的MDL作为方法的定量限，预审稿方法的定量限设定为0.4 mmol/kg（即0.0102 g/100g）。

表16 不同加标浓度电位法测定过氧化值

| 0.03%H2O2乙酸溶液体积/μL | 空白/mL | 消耗0.01mol/L硫代硫酸钠标准滴定液体积（mL） |  |  |  |  |  | 过氧化值均值（以5g计，mmol/kg） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 0 | / | 0.0341 | 0.0406 | 0.0377 | 0.0231 | 0 | 0.0498 | 0.031 | 56.5 |
|  |  | 0.0274 | 0.0672 | 0.0498 | 0 | 0.0331 | / | 0.036 | 71.0 |
| 15 | 0.031 | 0.0724 | 0.0681 | 0.1213 | 0.0992 | 0.0874 | 0.0989 | 0.061 | 32.6 |
| 25 |  | 0.1143 | 0.1190 | 0.1339 | 0.1258 | 0.1165 | 0.1271 | 0.094 | 8.1 |
| 50 |  | 0.1735 | 0.1741 | 0.1694 | 0.1925 | 0.2017 | 0.1681 | 0.152 | 9.3 |
| 75 |  | 0.2497 | 0.2650 | 0.2484 | 0.2562 | 0.2799 | 0.2410 | 0.230 | 6.3 |
| 100 |  | 0.3011 | 0.2998 | 0.3178 | 0.3014 | 0.3259 | 0.2878 | 0.280 | 5.0 |
| 备注:空白S(n=11)=0.0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9  测定范围的考察

GB 5009.227-2016滴定中规定：样品估计过氧化值小于6 mmol/kg（0.15 g/kg）时，用0.002mol/L标准滴定溶液滴定，大于6 mmol/kg时用0.01mol/L标准滴定溶液滴定。对饲料原料中的油脂来说，由于饲料中的油脂多含杂质较多，颜色较深，称样量过大样品溶解性差，滴定时颜色较难判断，但若过氧化值过低，样品称样量小将导致滴定液消耗太少，误差较大。标准溶液浓度低，消耗滴定液的体积大，能减少滴定误差。但过氧化值的滴定结果容易受外界光照、氧气等影响，若样品的过氧化值过高，使用滴定液浓度偏低会导致滴定时间偏长，也会增大试验误差。表17列出了过氧化值含量与滴定液消耗体积之间的理论关系。若称样量为2g，过氧化值为1.2mmol/kg~5mmol/kg时，消耗0.01mol/L滴定液体积为0.48 mL~2.0mL，消耗0.002mol/L滴定液体积为2.4mL~10.0mL，因此，对于过氧化值小于5 mmol/kg的样品，建议称样量为2g~1g，用0.002mol/L标准溶液滴定。若称样量为2g，过氧化值为5 mmol/kg~25mmol/kg之间时，消耗0.01mol/L滴定液体积为2.0mL~10.0mL；过氧化值为25 mmol/kg~45mmol/kg时，消耗0.01mol/L滴定液体积为10mL~18mL。为保证样品测定的准确性和可靠性，标准建议过氧化值为5 mmol/kg~25mmol/kg之间时，建议称样量为1.0g~5.0g，过氧化值为25 mmol/kg~45mmol/kg之间时，建议称样量为1.0g。

表17 过氧化值与消耗滴定液体积的关系

| 过氧化值估计值（mmol/kg） | 样品量（g） | 消耗滴定液体积（mL） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.01mol/L | 0.002mol/L |
| 1.2 | 2.0 | 0.48 | 2.4 |
|  | 5.0 | 1.2 | 6.0 |
| 3 | 2.0 | 1.2 | 6.0 |
|  | 5.0 | 3.0 | 15.0 |
| 5 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
|  | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 10 | 2.0 | 4.0 | 20.0 |
|  | 5.0 | 10.0 | 50.0 |
| 15 | 2.0 | 6.0 | 30.0 |
|  | 5.0 | 15.0 | / |
| 25 | 1.0 | 5.0 | 25.0 |
|  | 2.0 | 10.0 | 50.0 |
| 45 | 1.0 | 9.0 | / |
|  | 2.0 | 18.0 | / |

表18 建议称样量

| 估计的过氧化值， m mol/kg（g/100 g） | 试样称量，g |
| --- | --- |
| 0～5（0～0.13） | 2.0 |
| 5～25（0.13～0.63） | 5.0～1.0 |
| 25～45（0.63～1.14） | 1.0 |

2.10  批内精密度考察

选择米糠油1、米糠油2，大豆油1、大豆油2、菜籽油、玉米油、黄油、稀奶油、鱼油、氢化脂肪、棕榈油脂肪粉、大豆、油菜籽、猪油和鸡油样品，采用三氯甲烷/冰乙酸作为溶剂淀粉指示剂法滴定，进行精密度试验，油菜籽和大豆中过氧化值均未检出，其他样品的批内精密度为0.57%-2.1%，最大相对偏差为0.54%-2.92%，见表19。

选择米糠油1、米糠油2、大豆油1、大豆油2、菜籽油、玉米油、大豆磷脂油、黄油、稀奶油、鱼油、氢化脂肪、棕榈油脂肪粉、乳化均衡油粉、大豆磷脂油粉、大豆、油菜籽、猪油和鸡油采用电位法进行精密度试验，油菜籽和大豆中过氧化值低于检出限，其他样品6次测定结果的批内相对标准偏差为0.84%-4.87%，最大相对偏差1.0%-6.1%，见表20。参考GB 5009.227-2016、ISO 3960及ISO 27107关于精密度的规定，征求意见稿批内相对偏差确定为小于10%。

表19  三氯甲烷/冰乙酸指示剂法精密度结果

| 样品名称 | 过氧化值（mmol/kg) |  |  |  |  |  | 平均值（mmol/kg) | 相对偏差（max，%） | RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 米糠油1 | 8.315 | 8.341 | 8.222 | 8.313 | 8.345 | 8.265 | 8.30 | 0.74 | 0.57 |
| 米糠油2 | 2.579 | 2.577 | 2.604 | 2.584 | 2.563 | 2.556 | 2.58 | 0.93 | 0.65 |
| 大豆油1 | 0.988 | 0.978 | 0.989 | 0.997 | 0.994 | 0.991 | 0.99 | 0.96 | 0.66 |
| 大豆油2 | 0.795 | 0.814 | 0.805 | 0.826 | 0.833 | 0.809 | 0.81 | 2.33 | 1.7 |
| 菜籽油 | 1.048 | 1.011 | 1.065 | 1.067 | 1.026 | 1.038 | 1.04 | 2.69 | 2.1 |
| 玉米油 | 1.774 | 1.813 | 1.811 | 1.800 | 1.818 | 1.804 | 1.80 | 1.22 | 0.9 |
| 黄油* | 2.606 | 2.652 | 2.621 | 2.716 | 2.693 | 2.680 | 2.66 | 2.07 | 1.6 |
| 稀奶油 | 20.87 | 21.65 | 21.23 | 20.42 | 21.32 | 21.14 | 21.1 | 2.92 | 2.0 |
| 鱼油 | 6.466 | 6.630 | 6.636 | 6.596 | 6.744 | 6.596 | 6.61 | 2.10 | 1.35 |
| 氢化脂肪* | 4.035 | 4.075 | 4.078 | 4.071 | 4.038 | 4.034 | 4.06 | 0.54 | 0.53 |
| 棕榈油脂肪粉 | 4.806 | 4.822 | 4.734 | 4.850 | 4.821 | 4.828 | 4.81 | 1.21 | 0.83 |
| 油菜籽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
| 大豆 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
| 猪油 | 1.672 | 1.708 | 1.669 | 1.722 | 1.653 | 1.718 | 1.69 | 2.04 | 1.7 |
| 鸡油 | 1.964 | 1.972 | 1.927 | 2.031 | 2.010 | 1.986 | 1.98 | 2.63 | 1.8 |

注：*为加标后测定，ND为低于检出限

表20  电位滴定法精密度结果

| 样品名称 | 过氧化值（mmol/kg) |  |  |  |  |  | 平均值（mmol/kg) | 相对偏差（max，%） | RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 米糠油1 | 7.838 | 7.788 | 7.622 | 7.847 | 7.775 | 7.590 | 7.74 | 1.7 | 1.42 |
| 米糠油2 | 2.307 | 2.329 | 2.293 | 2.335 | 2.286 | 2.324 | 2.31 | 1.1 | 0.87 |
| 大豆油1 | 0.841 | 0.853 | 0.841 | 0.892 | 0.895 | 0.870 | 0.87 | 3.1 | 2.80 |
| 大豆油2 | 1.035 | 1.050 | 1.003 | 1.011 | 1.026 | 1.023 | 1.02 | 2.3 | 1.64 |
| 菜籽油 | 1.129 | 1.101 | 1.169 | 1.226 | 1.138 | 1.245 | 1.17 | 6.1 | 4.87 |
| 玉米油 | 1.931 | 2.084 | 2.034 | 1.973 | 1.968 | 2.010 | 2.00 | 3.8 | 2.72 |
| 大豆磷脂油 | 1.787 | 1.812 | 1.764 | 1.837 | 1.867 | 1.790 | 1.81 | 2.8 | 2.07 |
| 黄油* | 2.651 | 2.538 | 2.538 | 2.577 | 2.604 | 2.582 | 2.58 | 2.2 | 1.70 |
| 稀奶油 | 20.10 | 19.63 | 20.59 | 20.31 | 19.61 | 19.97 | 20.03 | 2.4 | 1.91 |
| 鱼油 | 6.218 | 6.345 | 6.288 | 6.325 | 6.263 | 6.197 | 6.27 | 1.2 | 1.59 |
| 氢化脂肪* | 3.836 | 3.928 | 3.885 | 3.894 | 3.926 | 3.934 | 3.90 | 1.3 | 0.96 |
| 乳化均衡油粉 | 0.480 | 0.462 | 0.519 | 0.517 | 0.520 | 0.507 | 0.50 | 5.9 | 4.84 |
| 棕榈油脂肪粉 | 5.188 | 5.174 | 5.207 | 5.235 | 5.276 | 5.277 | 5.23 | 1.0 | 0.84 |
| 大豆磷脂油粉 | 0.717 | 0.710 | 0.659 | 0.695 | 0.707 | 0.710 | 0.70 | 4.2 | 3.03 |
| 油菜籽 | 0.285 | 0.265 | 0.294 | 0.270 | 0.284 | 0.313 | 0.29 | 低于定量限 | 低于定量限 |
| 大豆 | 0.077 | 0.073 | 0.010 | 0.067 | 0.010 | 0.093 | 0.06 | 低于定量限 | 低于定量限 |
| 猪油 | 1.544 | 1.602 | 1.533 | 1.608 | 1.621 | 1.569 | 1.58 | 2.8 | 2.3 |
| 鸡油 | 1.786 | 1.844 | 1.799 | 1.825 | 1.768 | 1.813 | 1.81 | 2.1 | 1.5 |

注：1.*为加标后测定

2.11  批间精密度考察

选择米糠油2，大豆油1、大豆油2、菜籽油、玉米油、鱼油、氢化脂肪、棕榈油脂肪粉、黄油和稀奶油样品，安排3名检测人员，采用三氯甲烷/冰乙酸作为溶剂指示剂滴定法法进行批间精密度试验，结果显示，不同人员测得批间精密度为0.3%-4.5%，见表21。

表21 三氯甲烷/冰乙酸指示剂法批间精密度结果（n=6）

| 样品名称 | 称样量（g） | 过氧化值均值（mmol/kg） |  |  | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测员1 | 检测员2 | 检测员3 |  |
| 米糠油2 | 2.0 | 2.58 | 2.66 | 2.57 | 1.9 |
| 大豆油1 | 2.0 | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.8 |
| 大豆油2 | 2.0 | 0.81 | 0.88 | 0.82 | 4.5 |
| 菜籽油 | 2.0 | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 3.0 |
| 玉米油 | 2.0 | 1.87 | 1.80 | 1.84 | 1.9 |
| 鱼油 | 2.0 | 7.62 | 7.92 | 7.58 | 2.4 |
| 氢化脂肪* | 2.0 | 1.44 | 1.52 | 1.51 | 2.9 |
| 棕榈油脂肪粉 | 1.5 | 4.85 | 4.83 | 4.86 | 0.3 |
| 黄油 | 2.0 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 0.8 |
| 稀奶油 | 2.0 | 1.11 | 0.99 | 1.04 | 5.8 |
| 猪油 | 2.0 | 1.51 | 1.43 | 1.47 | 2.7 |
| 鸡油 | 2.0 | 1.82 | 1.75 | 1.80 | 2.0 |

注：*为加标后测定

2.12  市场采集样品过氧化值含量测定结果见表22

表22 实际样品中过氧化值含量结果（m mol/kg）

| 样品名称 | 前处理 | 指示剂滴定 |  |  | 电位滴定 |  | 方法间相对偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 称样量（g） | 滴定液浓度 | 过氧化值 | 称样量（g） | 过氧化值 |  |
| 米糠油 | / | 3.0 | 0.01 | 7.24 | 5.0 | 7.03 | 1.5 |
| 大豆油 | / | 2.0 | 0.002 | 0.97 | 5.0 | 0.88 | 4.9 |
| 大豆油2 | / | 2.0 | 0.01 | 16.1 | 2.0 | 15.7 | 1.3 |
| 鱼油 | / | 2.5 | 0.01 | 10.24 | 2.5 | 10.21 | 0.1 |
| 大豆磷脂 | 先加入异辛烷溶解 | / | / | / | 5.0 | 1.35 | / |
| 猪油 | / | 2.0 | 0.002 | 1.66 | 5.0 | 1.47 | 6.1 |
| 鸡油 | / | 2.0 | 0.002 | 2.18 | 5.0 | 2.19 | 0.2 |
| 棕榈油脂肪粉 | 45℃微热溶解 | 2.0 | 0.002 | 4.37 | 5.0 | 4.52 | 1.7 |
| 乳化均衡油粉 | 石油醚提取 | / | / | / | 5.0 | 0.62 | / |
| 椰丰A | 石油醚提取 | / | / | / | 5.0 | 0.57 | / |
| 特优脂B | 石油醚提取 | / | / | / | 5.0 | 0.85 | / |
| 亚麻油 | 45℃微热溶解 | 2.0 | 0.002 | 2.12 | 5.0 | 2.17 | 1.2 |
| 黄油 | 石油醚提取，无水硫酸钠去水分 | 2.0 | 0.002 | 0.66 | 5.0 | 0.86 | 13.2(指示剂滴定值低于定量限) |
| 稀奶油 | 石油醚提取，无水硫酸钠去水分 | 1.0 | 0.01 | 20.4 | 1.0 | 20.1 | 0.7 |
| 菜籽油 | / | 1.5 | 0.002 | 4.82 | 5.0 | 4.59 | 2.4 |
| 饲用米糠油 | / | 2.0 | 0.002 | 4.07 | 0.01 | 3.79 | 3.6 |
| 大豆磷脂油粉 | 石油醚提取后，先加入三氯甲烷溶解试样 | / | / | / | 5.0 | 1.26 | / |
| 辣椒油 | / | / | / | / | 5.0 | 2.61 | / |

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

1、试验验证的分析、综述报告

1.1 不同品牌电位滴定仪测定结果的比较

选择市场占有率较高的瑞士METTLER TOLEDO公司（以下简称梅特勒）的电位滴定仪（与之匹配的氧化还原电极）与瑞士Metrohm 916 Ti-Touch（以下简称万通）比较，考察不同品牌电位滴定仪测定的差异，见表23。由表23可见，两个品牌的电位滴定仪测得4种油脂中过氧化值含量的相对偏差在0.1%-4.1%之间。

表23  不同品牌电位滴定仪测定情况（n=5）

| 样品名称 | 称样量（g） | 过氧化值（mmol/kg） |  | 相对偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 梅特勒 | 万通 |  |
| 辣椒油 | 1.6 | 8.52±0.04 | 7.85±0.11 | 4.1 |
| 米糠油 | 5.0 | 1.83±0.05 | 1.92±0.06 | 2.4 |
| 大豆磷脂油 | 2.0 | 3.96±0.22 | 3.97±0.24 | 0.1 |
| 稀奶油 | 5.0 | 2.62±0.05 | 2.84±0.07 | 4.0 |

1.2 与国际标准测定结果的比较

选取制备完成的稀奶油、大豆油、黄油、菜籽油、米糠油和玉米油，分别采用ISO3960和本标准的指示剂滴定法进行测定，结果显示两种方法测得6种油脂中过氧化值的含量偏差为1.2%-2.4%，见24。

表24 本标准与国际标准检测结果的比较（n=5）

| 样品名称 | ISO3960 |  | 本标准（指示剂滴定） |  | 相对偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 称样量（g） | 过氧化值（mmol/kg） | 称样量（g） | 过氧化值（mmol/kg） |  |
| 稀奶油 | 5.0 | 3.80±0.07 | 2.0 | 3.99±0.03 | 2.4 |
| 大豆油 |  | 6.60±0.13 | 2.0 | 6.84±0.15 | 1.8 |
| 黄油 |  | 1.62±0.04 | 2.0 | 1.66±0.03 | 1.2 |
| 菜籽油 |  | 7.70±0.02 | 2.0 | 7.95±0.13 | 1.6 |
| 米糠油 |  | 26.4±0.20 | 1.0 | 27.7±0.80 | 2.4 |
| 玉米油 |  | 8.07±0.12 | 4.0 | 7.78±0.11 | 1.8 |

1.3 检验检测机构验证结果汇总分析

分别邀请绿城农科检测技术有限公司、浙江国正检测技术有限公司、浙江九安检测科技有限公司对标准的适用性和可行性开展了验证，结果见表25。从验证单位的数据看，3家机构的检出限和定量限均能满足标准要求，大豆磷脂油、大豆磷脂油粉、棕榈脂肪粉、奶油、稀奶油、猪油和鸡油的批间精密度均小于10%。辣椒油及饲用米糠油的批间精密度大于10%（绿城农科的检测值偏高），原因可能是绿城农科的检测时间（2022年1月）与国正、九安的检测时间（2022年2月）跨度较大，辣椒油、饲用米糠油较动物油脂更易变质及酸败，不同时间过氧化值差异较大。辣椒油、饲用米糠油放置时间对过氧化值的影响试验见表26。由表26可见，4个月的时间里，样品中过氧化值都呈现了较大的变化。

表25  3家检测机构验证结果汇总（m mol/kg，n=6）

| 名称 | 绿城农科 | 九安检测 | 国正检测 | 批间RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大豆磷脂油 | 电位：3.77±0.12 | 电位：3.18±0.09 | 电位：3.49±0.17 | 8.5 |
| 大豆磷脂油粉 | 电位：5.11±0.21 | 电位：5.20±0.12 | 电位：5.48±0.20 | 3.7 |
| 辣椒油 | 电位：11.39±0.18 | 电位：8.31±0.19 | 电位：8.84±0.10 | 17.3 |
| 饲用米糠油 | 电位：7.24±0.0.22 | 电位：5.74±0.16 | 电位：5.26±0.20 | 17.0 |
| 棕榈脂肪粉 | 指示剂：10.09±0.21 电位：10.49±0.22 | 指示剂：10.95±0.07 电位：10.96±0.29 | 指示剂：10.88±0.13 电位：11.04±0.19 | 指示剂：4.5 电位：2.7 |
| 奶油（黄油） | 指示剂：0.44±0.03 电位：0.46±0.04 | 指示剂：0.46±0.03 电位：0.42±0.02 | 指示剂：0.38±0.02 电位：0.44±0.04 | 指示剂：9.8 电位：4.5 |
| 稀奶油 | 指示剂：2.65±0.13 电位：2.66±0.04 | 指示剂：2.53±0.16 电位：2.53±0.06 | 指示剂：2.79±0.07 电位：2.44±0.07 | 指示剂：4.5 电位：4.3 |
| 猪油 | 指示剂：1.82±0.04 电位：1.77±0.06 | 指示剂：1.69±0.05 电位：1.74±0.03 | 指示剂：1.87±0.09 电位：1.82±0.06 | 指示剂：5.2 电位：2.3 |
| 鸡油 | 指示剂：2.24±0.13 电位：2.27±0.09 | 指示剂：2.26±0.10 电位：2.19±0.08 | 指示剂：2.18±0.04 电位：2.25±0.03 | 指示剂：1.9 电位：1.9 |
| 检出限1（指示剂） | 0.20 | 0.23 | 0.24 | / |
| 检出限2（电位） | 0.04 | 0.06 | 0.06 | / |
| 定量限1（指示剂） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | / |
| 定量限2（电位） | 0.16 | 0.24 | 0.24 | / |

表26  时间对过氧化值的影响（m mol/kg）

| 名称 | 4月20日 | 5月16日 | 6月2日 | 6月22日 | 7月22日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辣椒油 | 7.98 | 13.00 | 11.22 | 10.04 | 8.69 |
| 饲用米糠油 | 7.59 | 5.81 | 4.57 | 3.05 | 1.70 |

- 技术经济论证及预期的经济效果

油脂对畜牧动物具有非常重要的意义，除了为动物提供必需脂肪酸外，饲料中的油脂也是能量的重要来源，它也可以有效地转化为动物的体脂、提高生长和屠宰性能，是动物营养中不可缺少的组成部分。过氧化物在油脂自动氧化反应的前期产生，是影响油脂酸败快慢的重要因素。油脂中的过氧化值是评价油脂氧化初级产物的重要指标，其值的大小直接影响油脂品质的好坏。本标准方法可以为饲料企业科学选用油脂，从源头把控饲料品质提供可行的检测方法，对加强饲料安全监管、保障我国畜禽和水产品质量安全具有十分重要的意义。

四、与国际、国内同类标准技术内容的对比情况

1. 与国际、国内外相关标准技术内容的比较情况见表27。

表27  国内外过氧化值测定标准对比表

| 标准名称 | 适用范围 | 试样前处理方法 | 测定方法概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB 5009.227-2016食品中过氧化值的测定 | ①指示剂法：适用于食用动植物油脂、食用油脂制品等； ②电位法适用于动植物油脂和人造奶油；不适用于植脂末等包埋类油脂制品。 | 取2~3g(电位5g)试样 ①动植物油脂:直接取样 ②人造奶油:60～70 ℃干燥箱中加热融化至破乳分层,滤纸过滤。 | ①指示剂法：三氯甲烷-冰乙酸混合液30ml溶解，加入1mL饱和碘化钾溶液，暗处反应3 min后用0.01mol/L（或0.002mol/L)硫代硫酸钠标准溶液 ②电位法：异辛烷-冰乙酸混合液50ml溶解，加入0.5 mL饱和碘化钾溶液反应1 min后用0.01mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定 |
| ISO 3960，Animal and vegetable fats and oils-Determination of peroxide value-Iodometric(visual) endpoint determination | 适用于动植物油脂、脂肪酸及其混合物、人造黄油，不适用于乳脂肪和磷脂。 | PV:0～1 取样品10 g； PV:1～30 取样品5g。 | 样品溶于50 mL异辛烷-冰乙酸混合溶剂，加入0.5 mL饱和碘化钾溶液反应1 min后用0.01mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定 |
| ISO 27107，Animal and vegetable fats and oils-Determination of peroxide value-Potentiomrtric endpoint determination | 适用于动植物油脂、脂肪酸及其混合物、人造黄油，不适用于乳脂肪和磷脂。 | 与5009.227-2016电位法相同。 | 与5009.227-2016电位法相同 |
| AOAC 965.33（1969）油和脂类过氧化值的测定 | 适用于动植物油脂和人造奶油 | 取5 g试样 ①动植物油脂:直接取样 ②人造奶油:60～70 ℃干燥箱中加热融化至破乳分层,滤纸过滤。 | 样品溶于30 mL三氯甲烷-冰乙酸混合液加入0.5 mL饱和碘化钾溶液反应1 min用0.1 mol/L或0.01mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定 |
| AOCS Official Method C的8-53过氧化值 冰乙酸-三氯甲烷法 | 适用于动植物油脂和人造奶油 | 取5g试样 | 样品溶于30 mL三氯甲烷-冰乙酸混合液加入0.5 mL饱和碘化钾溶液反应1 min后用0.1mol/L或0.01mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定，提出可以用异辛烷代替三氯甲烷。 |
| GB/T 33918-2017香料 过氧化值的测定 | 适用于香料 | 取10g试样 直接取样 | 溶于50ml三氯甲烷-冰乙酸混合液50ml溶解，0.1mol/L（或0.01mol/L)硫代硫酸钠标准溶液。 |
| GB/T23878-2009饲料添加剂 大豆磷脂 | 适用于大豆磷脂油 | 采用GB 5009.227-2016 | 采用GB 5009.227-2016 |
| GB 28401-2012食品添加剂 磷脂 | 适用于食品添加剂 磷脂 | 取5 g样品 | 溶于30 mL三氯甲烷-冰乙酸混合液，加入0.5 mL饱和碘化钾溶液反应1 min后用0.1mol/L或0.01mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定 |
| ISO 3976,milk fat-Determination of peroxide value | 适用于乳脂肪 | 按过氧化值估值取样,过氧化物氧化二价铁，与硫氰酸铵形成红色三价铁的络合物 | 采用分光光度法测定（适用于样品中过氧化值大于0.5 m mol/kg，对过氧化值大于1.3m mol/kg的乳脂肪，可用硫代硫酸钠滴定法测定代替本标准）。 |
| 本标准 | 适用于饲料原料油脂 | 按过氧化值估值取样 | ①指示剂法：三氯甲烷-冰乙酸混合液30ml溶解，加入1mL饱和碘化钾溶液，暗处反应3 min后用0.01mol/L（或0.002mol/L)硫代硫酸钠标准溶液滴定。 ②电位法：异辛烷-冰乙酸混合液50ml溶解，加入0.5 mL饱和碘化钾溶液反应1 min后用0.01mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定。 |

五、采标情况

无。

六、与有关法律、法规的关系

该标准为推荐性，作为饲料原料油脂中过氧化值的测定方法，为现行有关饲料法律、法规、规章内容的补充。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

2022年1月12日~1月25日，定向征求意见，标准编制小组发送给省部级饲料质检机构、大中型饲料企业、全国饲料工业标准化技术委员会委员等相关的质检机构等单位的专家征求意见，共发函单位30个，回函单位22个、未回函单位8个，提出意见单位22个、无意见单位0个；共提出意见103条，采纳83条、部分采纳或不采纳20条。

2022年  月，全国饲料工业标准化技术委员会秘书处组织安排本标准在http://std.samr.gov.cn/全国标准信息公共服务平台公开征求意见1个月，收到相关的意见和建议。

- 涉及专利的有关说明

本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

- 贯彻国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

（1）在实施前应保证文本的充足供应，让每个使用者都能及时得到文本；

（2）发布后、实施前应将信息在媒体上广为宣传，建议全国饲料工业标准化技术委员会组织标准起草单位通过标准培训、会议宣贯或网络媒体等方式，积极开展本标准的宣贯工作。

（3）该标准为首次制定，建议本标准正式发布后，设定3个月的过渡期。

十、其他应予说明的事项

无。

浙江省兽药饲料监察所

2022年8月