中华人民共和国农业农村部      发布

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会

××××-××-××实施

中华人民共和国农业农村部  发布

- ××××-××-××发布

蜂蜜中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷的测定

高效液相色谱法

Determination of 2-acetylfuran-3-glucopyranoside in honey

-High performance liquid chromatography

（公开征求意见稿）

（本稿完成日期：2022-10-21）

NY/T ××××—××××

NY

中华人民共和国农业行业标准

ICS 65.14

CCS B 47

－

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件某些内容涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC 274）归口。

本文件起草单位：中国农业科学院蜜蜂研究所、云南省农科院蚕蜂研究所。

本文件主要起草人：

蜂蜜中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷的测定  高效液相色谱法

- 范围

本文件规定了蜂蜜中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷的高效液相色谱测定方法。

本文件适用于蜂蜜中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷的测定。

本文件方法检出限为0.5 mg/kg，定量限为1.0 mg/kg。

- 规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

试样中的2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷经高效液相色谱反相色谱柱分离，经紫外检测器检测，用保留时间定性，外标法定量。

- 试剂或材料

除非另有说明，仅使用分析纯试剂。

5.1  水：GB/T6682，一级水。

5.2  甲醇：色谱纯。

5.3  2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷：纯度≥95%

5.4  2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷贮备溶液（500 mg/L）：准确称取适量的2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷于10 mL容量瓶中，用水溶解定容。于2 °C ~8 °C保存，有效期3个月。

5.5  2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷标准系列溶液：分别准确吸取适量的贮备溶液，用水配制成标准系列溶液，浓度分别为0.5 mg/L、1.0 mg/L、10 mg/L、20 mg/L、50 mg/L和100 mg/L。

5.6  滤膜：0.45 µm，水系。

- 仪器设备

6.1 高效液相色谱仪：配有紫外检测器或二极管阵列检测器。

6.2 天平：感量0.01 mg和0.001 g。

6.3 高速冷冻离心机：转速不低于10 000 r/min。

- 样品

将样品（若有结晶，低于45℃水浴融化）搅拌均匀，取0.5 kg置于样品瓶中，2℃~8℃密封保存。

- 试验步骤

## 8.1 提取

平行做两份试验。准确称取试样5 g（精确至0.001 g），置于10 mL 容量瓶中，加入水溶解并定容至10 mL，取出适量样品于离心管中，在10 000 r/min 下离心5 min，取上清液用0.45 µm滤膜过滤后，备用。

## 8.2 液相色谱参考条件

a) 色谱柱： C18 柱，长150 mm，内径2.1 mm，粒径3.5 µm。或性能相当者；

b) 流动相 A：水（5.1）；

c) 流动相 B：甲醇（5.2）；

d) 梯度洗脱条件：见表1。

表1  梯度洗脱程序

| 时间/min | A/% | B/% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 99 | 1 |
| 10 | 99 | 1 |
| 15 | 90 | 10 |
| 16 | 10 | 90 |
| 22 | 10 | 90 |
| 23 | 99 | 1 |
| 33 | 99 | 1 |

e) 流速：0.2 mL/min；

f) 柱温：30°C；

g) 波长：280 nm；

h) 进样量：10 µL

## 8.3 2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷标准系列溶液和试样溶液测定

在仪器的最佳条件下，分别取2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷标准系列溶液和试样溶液上机测定。2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷（1 mg/L）的液相色谱图参见附录A。

## 8.4 定性

以保留时间定性，试样溶液中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷保留时间应与标准系列溶液（浓度相当）的保留时间一致，其相对偏差在±2.5％之内。

## 8.5 定量

以2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷标准系列溶液的浓度为横坐标，色谱峰面积（响应值）为纵坐标，绘制标准曲线，其相关系数应不低于0.99。试样溶液中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷的浓度应在标准曲线的线性范围内。单点校准定量时，试样溶液中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷浓度与标准溶液浓度相差不超过30%。

- 试验数据处理

试样中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷的含量以质量分数w计，数值以毫克每千克（mg/kg）表示。多点校准按式（1）计算；单点校准按式（2）计算：

……………………………(1)

式中：

w——试样中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

ρ——从标准曲线中得到的被测组分的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——试样最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

……………………………(2)

式中：

A ——试样溶液中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷的色谱峰面积；

As ——标准溶液中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷的色谱峰面积；

ρs ——标准溶液中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V ——试样最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m ——试样的质量，单位为克（g）。

测定结果以平行测定的算术平均值表示，保留至小数点后1位。

- 精密度

在重复性条件下，两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不大于该算术平均值的10%。

# 附录A

(资料性)

2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷（1 mg/L）的液相色谱图

图1  2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷（1 mg/L）的液相色谱图

_________________________________